## Standard_fMRI
| Date | Exam | mean | sd | snr | sfnr | rms | temp_drift | temp_drift_per_minute | max_temp_drift | rdc | FWHM_x | FWHM_y | FWHM_z | mean_ghost | top_ghost | spatial_drift_pe | imag_freq | TG | RG
0 | 2019-02-27 | 370 | 4825.48 | 2.204 | 461.432 | 438.729 | 0.046 | -0.361 | -0.055 | 0.546 | 5.826 | 4.857 | 4.453 | 3.795 | 1.89 | 4.724 | 0.068 | 1277587140 | 90 | 11
1 | 2019-04-03 | 560 | 5156.202 | 2.35 | 490.146 | 458.722 | 0.046 | -0.249 | -0.038 | 0.374 | 4.396 | 4.857 | 4.506 | 3.817 | 2.076 | 5.455 | 0.166 | 1277585790 | 93 | 11
2 | 2019-05-01 | 699 | 4964.378 | 2.536 | 455.075 | 399.248 | 0.051 | -0.294 | -0.045 | 0.587 | 4.313 | 4.788 | 4.466 | 3.883 | 2.005 | 5.476 | 0.082 | 1277585270 | 90 | 11
3 | 2019-05-15 | 770 | 5037.002 | 2.944 | 400.65 | 407.241 | 0.058 | -0.256 | -0.039 | 0.585 | 3.972 | 4.955 | 4.606 | 3.977 | 1.904 | 5.293 | 0.121 | 1277584940 | 91 | 9
4 | 2019-05-29 | 827 | 5538.507 | 2.694 | 552.399 | 451.379 | 0.049 | -0.316 | -0.048 | 0.515 | 4.519 | 5.165 | 4.649 | 4.132 | 1.885 | 5.584 | 0.189 | 1277584770 | 87 | 9
5 | 2019-06-12 | 890 | 4979.775 | 2.33 | 464.698 | 439.009 | 0.047 | -0.246 | -0.037 | 0.454 | 5.052 | 4.983 | 4.644 | 4.063 | 2.01 | 5.627 | 0.143 | 1277584700 | 92 | 11
6 | 2019-06-26 | 967 | 5541.085 | 2.429 | 545.666 | 473.433 | 0.044 | -0.316 | -0.048 | 0.466 | 4.897 | 5.204 | 4.748 | 4.132 | 2.03 | 5.942 | 0.143 | 1277584430 | 89 | 9
7 | 2019-07-08 | 1032 | 5340.804 | 2.869 | 478.159 | 464.034 | 0.054 | -0.321 | -0.049 | 0.6 | 4.514 | 5.154 | 4.712 | 4.091 | 1.906 | 5.237 | 0.069 | 1277584340 | 87 | 9
8 | 2019-07-24 | 1122 | 5269.269 | 3.021 | 478.738 | 449.484 | 0.057 | -0.262 | -0.04 | 0.576 | 4.65 | 5.056 | 4.599 | 4.184 | 1.966 | 5.647 | 0.085 | 1277584210 | 88 | 11
9 | 2019-08-07 | 1211 | 5143.365 | 2.67 | 441.214 | 438.544 | 0.052 | -0.237 | -0.036 | 0.432 | 4.573 | 5.068 | 4.646 | 4.129 | 1.884 | 5.117 | 0.148 | 1277584220 | 92 | 9
10 | 2019-08-21 | 1289 | 4314.513 | 3.035 | 394.793 | 373.033 | 0.07 | 0.133 | 0.02 | 0.407 | 4.263 | 4.903 | 4.404 | 3.858 | 2.28 | 4.874 | 0.377 | 1277584120 | 89 | 11
11 | 2019-09-04 | 1367 | 5669.178 | 3.17 | 532.233 | 466.613 | 0.056 | -0.141 | -0.021 | 0.416 | 4.111 | 5.253 | 4.75 | 4.311 | 2.098 | 5.764 | 0.056 | 1277583660 | 90 | 11
12 | 2019-09-18 | 1438 | 5004.34 | 2.73 | 533.837 | 436.23 | 0.055 | -0.269 | -0.041 | 0.539 | 4.637 | 5.202 | 4.72 | 4.246 | 2.101 | 5.561 | 0.201 | 1277583590 | 91 | 11
13 | 2019-10-04 | 1506 | 5589.824 | 2.61 | 493.005 | 489.764 | 0.047 | -0.306 | -0.046 | 0.613 | 4.545 | 5.247 | 4.783 | 4.174 | 2.041 | 5.555 | 0.114 | 1277583510 | 89 | 9
14 | 2019-10-16 | 1575 | 5115.202 | 2.781 | 471.715 | 434.766 | 0.054 | -0.185 | -0.028 | 0.589 | 4.277 | 5.112 | 4.65 | 4.151 | 2.07 | 5.54 | 0.166 | 1277583310 | 90 | 9
15 | 2019-10-30 | 1664 | 5889.669 | 2.957 | 598.517 | 492.395 | 0.05 | -0.393 | -0.06 | 0.591 | 3.96 | 5.202 | 4.716 | 4.153 | 1.945 | 5.629 | 0.074 | 1277583250 | 86 | 9
16 | 2019-11-13 | 1749 | 5268.881 | 2.849 | 536.842 | 453.083 | 0.054 | -0.293 | -0.044 | 0.58 | 4.021 | 5.032 | 4.655 | 4.063 | 1.951 | 5.395 | 0.084 | 1277583180 | 90 | 9
17 | 2019-11-27 | 1848 | 5519.422 | 3.028 | 479.42 | 430.281 | 0.055 | -0.223 | -0.034 | 0.509 | 4.177 | 4.944 | 4.625 | 4.005 | 2.004 | 5.342 | 0.103 | 1277583030 | 88 | 9
18 | 2019-12-11 | 1913 | 5475.154 | 2.867 | 443.791 | 435.315 | 0.052 | -0.353 | -0.053 | 0.489 | 4.055 | 4.876 | 4.565 | 3.934 | 2.011 | 5.545 | 0.06 | 1277582980 | 89 | 9
19 | 2020-01-08 | 2027 | 5530.561 | 2.757 | 460.467 | 441.715 | 0.05 | -0.466 | -0.071 | 0.669 | 4.942 | 4.872 | 4.564 | 3.894 | 2.043 | 5.648 | 0.075 | 1277582930 | 85 | 9
20 | 2020-01-22 | 2100 | 5504.852 | 2.823 | 491.578 | 448.905 | 0.051 | -0.202 | -0.031 | 0.454 | 4.268 | 4.939 | 4.567 | 3.914 | 2.04 | 5.455 | 0.067 | 1277582830 | 89 | 9
21 | 2020-02-05 | 2177 | 5487.389 | 2.746 | 519.903 | 442.596 | 0.05 | -0.264 | -0.04 | 0.563 | 4.326 | 5.023 | 4.673 | 4.046 | 2.212 | 6.141 | 0.023 | 1277582720 | 88 | 9
22 | 2020-02-19 | 2262 | 5376.378 | 3.163 | 521.603 | 439.303 | 0.059 | -0.287 | -0.043 | 0.585 | 3.999 | 5.049 | 4.667 | 4.003 | 2.033 | 5.474 | 0.067 | 1277582600 | 89 | 9
23 | 2020-03-04 | 2340 | 4663.555 | 2.636 | 386.86 | 378.362 | 0.057 | -0.153 | -0.023 | 0.472 | 4.481 | 4.732 | 4.437 | 3.926 | 2.091 | 5.755 | 0.161 | 1277582230 | 94 | 11
24 | 2020-06-15 | 2397 | 5278.957 | 2.627 | 484.283 | 454.371 | 0.05 | -0.255 | -0.039 | 0.462 | 4.848 | 5.325 | 4.808 | 4.162 | 2.059 | 5.857 | 0.134 | 1277582300 | 91 | 9
25 | 2020-07-20 | 19016 | 5309.13 | 2.704 | 459.078 | 451.037 | 0.051 | -0.036 | -0.005 | 0.32 | 4.433 | 5.305 | 4.8 | 4.26 | 2.105 | 5.725 | 0.15 | 1277582020 | 90 | 9
26 | 2020-08-17 | 19076 | 5265.44 | 2.506 | 524.152 | 467.182 | 0.048 | -0.205 | -0.031 | 0.461 | 4.421 | 4.989 | 4.588 | 4.087 | 1.907 | 5.042 | 0.261 | 1277581950 | 90 | 9
27 | 2020-09-01 | 19127 | 5568.652 | 2.657 | 489.576 | 469.409 | 0.048 | -0.484 | -0.073 | 0.611 | 4.647 | 5.184 | 4.72 | 4.11 | 1.872 | 5.237 | 0.113 | 1277582010 | 85 | 9
28 | 2020-09-22 | 19193 | 5121.668 | 2.604 | 464.346 | 448.661 | 0.051 | -0.283 | -0.043 | 0.508 | 4.649 | 5.198 | 4.724 | 4.014 | 1.929 | 5.494 | 0.049 | 1277581990 | 91 | 9
29 | 2020-10-02 | 19226 | 5482.237 | 2.766 | 530.645 | 458.447 | 0.05 | -0.334 | -0.051 | 0.566 | 4.742 | 5.451 | 4.933 | 4.329 | 2.356 | 6.932 | 0.09 | 1277581760 | 89 | 11
30 | 2020-10-08 | 19244 | 4878.364 | 2.61 | 429.908 | 427.305 | 0.053 | -0.224 | -0.034 | 0.561 | 4.821 | 5.182 | 4.723 | 4.142 | 2.005 | 5.636 | 0.186 | 1277581820 | 94 | 11
31 | 2020-10-14 | 19267 | 5354.487 | 2.907 | 535.542 | 454.114 | 0.054 | -0.346 | -0.052 | 0.632 | 3.864 | 5.334 | 4.726 | 4.395 | 1.886 | 5.205 | 0.094 | 1277581770 | 89 | 9
32 | 2020-10-28 | 19325 | 5224.113 | 2.835 | 509.605 | 447.776 | 0.054 | -0.447 | -0.068 | 0.672 | 4.248 | 5.375 | 4.772 | 4.291 | 1.976 | 5.608 | 0.108 | 1277581880 | 91 | 9
33 | 2020-11-09 | 19369 | 5287.49 | 2.725 | 567.333 | 446.982 | 0.052 | -0.358 | -0.054 | 0.599 | 4.317 | 5.117 | 4.719 | 4.034 | 2.023 | 5.57 | 0.088 | 1277581730 | 88 | 9
34 | 2020-11-25 | 19437 | 5411.492 | 2.946 | 491.36 | 458.228 | 0.054 | -0.426 | -0.064 | 0.632 | 3.946 | 5.228 | 4.78 | 4.094 | 2.096 | 5.932 | 0.058 | 1277581930 | 88 | 9
35 | 2020-12-09 | 19482 | 5400.667 | 2.874 | 492.775 | 444.548 | 0.053 | -0.402 | -0.061 | 0.611 | 3.818 | 5.149 | 4.697 | 4.034 | 2.041 | 6.017 | 0.153 | 1277581560 | 87 | 9
36 | 2020-12-23 | 19535 | 5259.332 | 2.913 | 503.235 | 431.429 | 0.055 | -0.339 | -0.051 | 0.568 | 5.005 | 4.983 | 4.636 | 4.033 | 1.965 | 5.586 | 0.096 | 1277581680 | 86 | 9
37 | 2021-01-06 | 19567 | 5345.016 | 2.947 | 482.947 | 450.478 | 0.055 | -0.278 | -0.042 | 0.497 | 4.391 | 5.005 | 4.665 | 3.957 | 2.026 | 5.54 | 0.075 | 1277581580 | 89 | 9
38 | 2021-01-20 | 19621 | 5358.593 | 2.71 | 543.612 | 465.267 | 0.051 | -0.256 | -0.039 | 0.518 | 4.288 | 5.153 | 4.736 | 3.999 | 2.017 | 5.417 | 0.056 | 1277581510 | 88 | 9
39 | 2021-02-04 | 19673 | 5378.882 | 2.702 | 495.644 | 455.754 | 0.05 | -0.313 | -0.047 | 0.483 | 4.134 | 5.086 | 4.699 | 4.045 | 1.997 | 5.307 | 0.191 | 1277581560 | 88 | 9
40 | 2021-02-17 | 19723 | 5107.891 | 2.706 | 485.31 | 440.838 | 0.053 | -0.347 | -0.053 | 0.577 | 4.13 | 4.994 | 4.658 | 3.982 | 1.969 | 5.533 | 0.054 | 1277581440 | 88 | 9
41 | 2021-03-03 | 19789 | 5182.861 | 2.735 | 517.855 | 442.27 | 0.053 | -0.306 | -0.046 | 0.53 | 4.402 | 5.095 | 4.705 | 4.054 | 1.973 | 5.534 | 0.105 | 1277581410 | 89 | 9
42 | 2021-03-17 | 19856 | 5393.607 | 2.621 | 496.962 | 446.332 | 0.049 | -0.311 | -0.047 | 0.48 | 4.647 | 5.07 | 4.681 | 4.079 | 2.07 | 5.944 | 0.052 | 1277581480 | 87 | 9
43 | 2021-03-31 | 19926 | 5267.893 | 2.826 | 488.326 | 437.731 | 0.054 | -0.282 | -0.043 | 0.485 | 4.387 | 5.064 | 4.645 | 3.995 | 2.056 | 5.709 | 0.118 | 1277581140 | 88 | 9
44 | 2021-04-14 | 19995 | 5159.896 | 2.357 | 490.015 | 445.78 | 0.046 | -0.386 | -0.058 | 0.635 | 4.781 | 5.026 | 4.677 | 3.977 | 1.949 | 5.547 | 0.056 | 1277581080 | 88 | 9
45 | 2021-04-28 | 20055 | 5655.135 | 2.867 | 521.593 | 462.689 | 0.051 | -0.273 | -0.041 | 0.49 | 4.588 | 5.129 | 4.761 | 3.999 | 2.11 | 5.939 | 0.139 | 1277581000 | 88 | 9
46 | 2021-05-12 | 20119 | 5520.341 | 2.749 | 510.319 | 442.838 | 0.05 | -0.424 | -0.064 | 0.698 | 4.339 | 5.075 | 4.671 | 4.037 | 2.061 | 5.845 | 0.141 | 1277580650 | 87 | 9
47 | 2021-05-26 | 20187 | 5524.974 | 2.951 | 541.852 | 456.271 | 0.053 | -0.181 | -0.027 | 0.457 | 3.796 | 5.106 | 4.656 | 4.049 | 1.857 | 5.232 | 0.233 | 1277580700 | 88 | 9
48 | 2021-06-09 | 20237 | 6137.638 | 3.226 | 526.202 | 489.084 | 0.053 | -0.235 | -0.036 | 0.536 | 4.005 | 5.329 | 4.809 | 4.331 | 2.012 | 5.312 | 0.082 | 1277580730 | 86 | 9
49 | 2021-07-01 | 20339 | 5254.509 | 2.404 | 465.662 | 460.266 | 0.046 | -0.317 | -0.048 | 0.513 | 5.135 | 4.978 | 4.574 | 4.097 | 2.067 | 5.289 | 0.217 | 1277580600 | 90 | 11
50 | 2021-07-20 | 20417 | 6279.666 | 3.041 | 538.735 | 521.893 | 0.048 | -0.326 | -0.049 | 0.517 | 4.196 | 5.535 | 4.912 | 4.424 | 1.986 | 5.582 | 0.063 | 1277580840 | 88 | 9
51 | 2021-08-03 | 20482 | 6246.935 | 3.029 | 516.78 | 522.633 | 0.048 | -0.357 | -0.054 | 0.542 | 4.078 | 5.354 | 4.877 | 4.152 | 1.916 | 5.568 | 0.147 | 1277580670 | 86 | 9
52 | 2021-08-17 | 20547 | 6095.298 | 3.238 | 567.209 | 504.116 | 0.053 | -0.377 | -0.057 | 0.561 | 3.803 | 5.237 | 4.779 | 4.109 | 1.866 | 5.211 | 0.067 | 1277580560 | 86 | 9
53 | 2021-08-31 | 20604 | 5747.529 | 3.293 | 483.2 | 482.663 | 0.057 | -0.284 | -0.043 | 0.585 | 3.523 | 5.265 | 4.824 | 4.124 | 1.915 | 5.22 | 0.13 | 1277580380 | 87 | 9
54 | 2021-09-15 | 20664 | 5983.195 | 3.199 | 455.716 | 495.625 | 0.053 | -0.306 | -0.046 | 0.573 | 4.113 | 5.312 | 4.78 | 4.091 | 1.874 | 5.302 | 0.081 | 1277580600 | 88 | 9
55 | 2021-10-04 | 20742 | 6165.407 | 3.123 | 586.431 | 515.262 | 0.051 | -0.346 | -0.052 | 0.483 | 3.935 | 5.302 | 4.855 | 4.185 | 1.933 | 5.415 | 0.13 | 1277580450 | 87 | 9
56 | 2021-10-13 | 20775 | 6044.571 | 2.99 | 530.627 | 497.484 | 0.049 | -0.14 | -0.021 | 0.394 | 3.946 | 5.151 | 4.754 | 4.004 | 1.827 | 5.121 | 0.096 | 1277580240 | 89 | 9
57 | 2021-10-28 | 20849 | 5121.723 | 2.568 | 522.807 | 437.225 | 0.05 | -0.076 | -0.011 | 0.388 | 4.403 | 5.21 | 4.749 | 4.062 | 2.014 | 5.558 | 0.128 | 1277580430 | 92 | 11
58 | 2021-11-10 | 20917 | 5742.521 | 3.321 | 519.606 | 467.458 | 0.058 | -0.337 | -0.051 | 0.662 | 3.834 | 5.426 | 4.972 | 4.065 | 2.007 | 5.626 | 0.079 | 1277580340 | 88 | 9
59 | 2021-11-22 | 20974 | 5781.303 | 2.967 | 511.77 | 471.171 | 0.051 | -0.277 | -0.042 | 0.49 | 4.599 | 5.293 | 4.746 | 4.15 | 2.185 | 6.517 | 0.137 | 1277579750 | 89 | 9
60 | 2021-12-07 | 21041 | 5813.987 | 3.01 | 536.794 | 489.536 | 0.052 | -0.368 | -0.056 | 0.63 | 4.273 | 5.232 | 4.78 | 4.049 | 1.972 | 5.594 | 0.114 | 1277579760 | 88 | 9
61 | 2021-12-20 | 21106 | 5785.241 | 3.109 | 537.123 | 468.051 | 0.054 | -0.234 | -0.035 | 0.531 | 4.339 | 5.107 | 4.708 | 4.026 | 2.077 | 5.932 | 0.056 | 1277579440 | 88 | 9
62 | 2022-01-11 | 21158 | 5773.507 | 2.781 | 495.143 | 476.658 | 0.048 | -0.457 | -0.069 | 0.677 | 5.382 | 5.082 | 4.706 | 3.989 | 2.241 | 6.49 | 0.084 | 1277578800 | 91 | 9
63 | 2022-01-24 | 21208 | 5703.11 | 2.979 | 471.299 | 432.647 | 0.052 | -0.412 | -0.062 | 0.683 | 4.371 | 4.941 | 4.625 | 3.915 | 2.101 | 5.754 | 0.142 | 1277578820 | 90 | 9
64 | 2022-02-07 | 21264 | 5630.019 | 2.972 | 519.141 | 451.178 | 0.053 | -0.211 | -0.032 | 0.483 | 4.069 | 5.014 | 4.623 | 3.846 | 2.082 | 5.906 | 0.097 | 1277579210 | 91 | 9
65 | 2022-02-24 | 21336 | 5878.724 | 2.878 | 497.705 | 451.099 | 0.049 | -0.401 | -0.061 | 0.554 | 4.565 | 4.996 | 4.667 | 3.957 | 1.99 | 5.182 | 0.082 | 1277579000 | 90 | 9
66 | 2022-03-10 | 21402 | 5844.755 | 3.135 | 451.548 | 430.126 | 0.054 | -0.395 | -0.06 | 0.681 | 4.432 | 4.943 | 4.618 | 3.947 | 2.148 | 6.238 | 0.132 | 1277579060 | 90 | 9
67 | 2022-03-21 | 21452 | 5667.092 | 2.821 | 450.394 | 429.297 | 0.05 | -0.439 | -0.067 | 0.603 | 5.21 | 4.91 | 4.513 | 3.805 | 2.018 | 5.662 | 0.105 | 1277579040 | 92 | 9
68 | 2022-04-05 | 21520 | 5813.415 | 3.78 | 500.298 | 447.048 | 0.065 | -0.324 | -0.049 | 0.64 | 3.39 | 5.075 | 4.722 | 4.019 | 2.024 | 5.824 | 0.118 | 1277579090 | 89 | 9
69 | 2022-04-20 | 21594 | 5772.467 | 3.105 | 487.514 | 465.498 | 0.054 | -0.449 | -0.068 | 0.585 | 4.399 | 5.367 | 4.876 | 4.087 | 2.081 | 5.968 | 0.085 | 1277579140 | 90 | 9
70 | 2022-05-03 | 21643 | 5794.304 | 3.416 | 473.37 | 472.709 | 0.059 | -0.297 | -0.045 | 0.582 | 3.61 | 5.343 | 4.864 | 4.084 | 1.961 | 5.408 | 0.087 | 1277578800 | 91 | 9
71 | 2022-05-17 | 21687 | 5866.484 | 3.019 | 491.447 | 482.365 | 0.051 | -0.748 | -0.113 | 0.86 | 3.974 | 5.429 | 4.871 | 4.157 | 1.969 | 5.746 | 0.053 | 1277578870 | 89 | 9
72 | 2022-06-02 | 21743 | 6241.798 | 3.591 | 535.244 | 480.735 | 0.058 | -0.356 | -0.054 | 0.637 | 3.623 | 5.314 | 4.749 | 4.349 | 1.98 | 5.447 | 0.126 | 1277578620 | 88 | 9
73 | 2022-06-27 | 21838 | 6394.555 | 3.629 | 561.219 | 484.411 | 0.057 | -0.266 | -0.04 | 0.533 | 3.82 | 5.426 | 4.838 | 4.375 | 2.057 | 5.794 | 0.233 | 1277578870 | 88 | 9
74 | 2022-07-15 | 21897 | 6326.319 | 3.096 | 488.071 | 494.986 | 0.049 | -0.293 | -0.044 | 0.464 | 4.941 | 5.47 | 4.959 | 4.19 | 2.042 | 5.739 | 0.107 | 1277578780 | 90 | 9
75 | 2022-07-27 | 21940 | 6474.647 | 3.424 | 553.195 | 497.718 | 0.053 | -0.314 | -0.048 | 0.526 | 5.175 | 5.372 | 4.888 | 4.242 | 1.989 | 5.707 | 0.12 | 1277578750 | 89 | 9
76 | 2022-08-08 | 21977 | 6374.906 | 3.316 | 525.32 | 479.787 | 0.052 | -0.398 | -0.06 | 0.599 | 4.085 | 5.278 | 4.815 | 4.07 | 2.004 | 5.425 | 0.212 | 1277578580 | 89 | 9
77 | 2022-08-23 | 22051 | 6167.25 | 3.096 | 522.158 | 474.118 | 0.05 | -0.193 | -0.029 | 0.49 | 4.164 | 5.366 | 4.869 | 4.132 | 1.999 | 5.478 | 0.077 | 1277579080 | 90 | 9
78 | 2022-09-06 | 22095 | 5850.461 | 3.264 | 446.989 | 448.862 | 0.056 | -0.196 | -0.03 | 0.462 | 4.542 | 5.295 | 4.819 | 4.168 | 2.043 | 5.695 | 0.178 | 1277578540 | 93 | 9
79 | 2022-09-20 | 22152 | 6107.601 | 3.247 | 517.566 | 456.581 | 0.053 | -0.301 | -0.046 | 0.555 | 3.737 | 5.369 | 4.851 | 4.073 | 1.992 | 5.868 | 0.176 | 1277578480 | 89 | 9
80 | 2022-10-06 | 22221 | 5907.15 | 2.989 | 481.769 | 459.569 | 0.051 | -0.125 | -0.019 | 0.416 | 4.565 | 5.464 | 4.953 | 4.057 | 2.014 | 5.365 | 0.182 | 1277578440 | 90 | 9
81 | 2022-10-18 | 22269 | 5853.349 | 3.195 | 550.528 | 460.133 | 0.055 | -0.413 | -0.063 | 0.642 | 4.405 | 5.47 | 4.929 | 4.081 | 1.981 | 5.866 | 0.123 | 1277578500 | 91 | 9
82 | 2022-11-02 | 22327 | 5815.73 | 3.212 | 504.307 | 475.173 | 0.055 | -0.335 | -0.051 | 0.571 | 3.557 | 5.558 | 5.027 | 4.076 | 1.985 | 5.501 | 0.16 | 1277578520 | 92 | 9
83 | 2022-11-17 | 22398 | 5808.912 | 3.068 | 472.59 | 460.575 | 0.053 | -0.228 | -0.035 | 0.455 | 5.082 | 5.528 | 5.051 | 4.224 | 2.024 | 6.009 | 0.074 | 1277578460 | 90 | 9
84 | 2022-12-06 | 22467 | 6156.557 | 3.381 | 570.595 | 510.58 | 0.055 | -0.244 | -0.037 | 0.462 | 4.522 | 5.737 | 5.151 | 4.177 | 1.963 | 5.479 | 0.039 | 1277578620 | 89 | 9
85 | 2022-12-19 | 22519 | 6103.447 | 3.041 | 542.638 | 492.952 | 0.05 | -0.234 | -0.035 | 0.443 | 4.027 | 5.255 | 4.809 | 3.998 | 1.894 | 5.391 | 0.088 | 1277578600 | 88 | 9
86 | 2023-01-04 | 22551 | 6471.595 | 3.947 | 499.056 | 485.702 | 0.061 | -0.232 | -0.035 | 0.569 | 3.107 | 5.409 | 4.954 | 4.117 | 1.905 | 5.328 | 0.094 | 1277578580 | 88 | 9
87 | 2023-01-18 | 22588 | 5886.6 | 3.421 | 478.24 | 451.173 | 0.058 | -0.232 | -0.035 | 0.498 | 4.11 | 5.348 | 4.89 | 4.012 | 2.115 | 5.929 | 0.043 | 1277578380 | 89 | 9
88 | 2023-02-01 | 22646 | 5579.78 | 2.973 | 492.074 | 458.659 | 0.053 | -0.336 | -0.051 | 0.545 | 4.42 | 5.241 | 4.855 | 4.094 | 2.069 | 6.167 | 0.091 | 1277578640 | 92 | 9
89 | 2023-02-14 | 22700 | 5649.566 | 2.947 | 510.057 | 463.418 | 0.052 | -0.216 | -0.033 | 0.409 | 4.702 | 5.238 | 4.815 | 3.969 | 2.09 | 6.113 | 0.104 | 1277578550 | 93 | 9
90 | 2023-03-01 | 22751 | 5492.814 | 2.999 | 503.518 | 443.405 | 0.055 | -0.492 | -0.075 | 0.691 | 3.943 | 5.176 | 4.767 | 4.003 | 2.108 | 6.125 | 0.217 | 1277578640 | 95 | 9
91 | 2023-03-16 | 22814 | 5684.698 | 3.176 | 473.916 | 473.686 | 0.056 | -0.434 | -0.066 | 0.686 | 4.751 | 5.38 | 4.884 | 4.072 | 2.114 | 6.236 | 0.114 | 1277578500 | 89 | 9
92 | 2023-03-28 | 22862 | 5867.626 | 3.467 | 508.235 | 468.591 | 0.059 | -0.223 | -0.034 | 0.556 | 3.31 | 5.383 | 4.922 | 4.074 | 1.992 | 5.447 | 0.153 | 1277578600 | 88 | 9
93 | 2023-04-11 | 22917 | 5992.642 | 3.441 | 458.213 | 476.243 | 0.057 | -0.228 | -0.035 | 0.558 | 3.974 | 5.409 | 4.942 | 4.144 | 2.003 | 6.144 | 0.083 | 1277599740 | 90 | 11
94 | 2023-04-26 | 22975 | 5785.271 | 3.602 | 461.651 | 448.337 | 0.062 | -0.262 | -0.04 | 0.563 | 3.386 | 5.24 | 4.824 | 4.196 | 2.071 | 6.489 | 0.068 | 1277599610 | 90 | 11
95 | 2023-05-16 | 23059 | 5920.345 | 3.13 | 535.093 | 465.472 | 0.053 | -0.304 | -0.046 | 0.545 | 4.142 | 5.255 | 4.801 | 4.083 | 2.044 | 6.682 | 0.241 | 1277599490 | 91 | 9
96 | 2023-06-01 | 23124 | 6089.102 | 3.214 | 540.654 | 470.754 | 0.053 | -0.4 | -0.061 | 0.581 | 4.11 | 5.321 | 4.82 | 4.073 | 2.082 | 6.765 | 0.159 | 1277599680 | 89 | 9
97 | 2023-06-15 | 23175 | 6245.698 | 3.404 | 507.862 | 483.055 | 0.054 | -0.446 | -0.068 | 0.662 | 3.911 | 5.408 | 4.884 | 4.115 | 1.971 | 6.258 | 0.063 | 1277599460 | 93 | 9
98 | 2023-07-06 | 23203 | 5691.759 | 2.769 | 459.324 | 463.719 | 0.049 | -0.335 | -0.051 | 0.511 | 4.377 | 5.247 | 4.75 | 4.041 | 2.053 | 6.243 | 0.216 | 1277599540 | 89 | 11
99 | 2023-07-25 | 23236 | 5838.618 | 3.2 | 553.234 | 467.035 | 0.055 | -0.284 | -0.043 | 0.552 | 4.188 | 5.327 | 4.855 | 4.131 | 2.059 | 6.397 | 0.228 | 1277599440 | 92 | 11
100 | 2023-08-08 | 23253 | 5941.622 | 2.847 | 561.247 | 482.032 | 0.048 | -0.304 | -0.046 | 0.549 | 4.331 | 5.377 | 4.893 | 4.073 | 1.991 | 6.087 | 0.064 | 1277599400 | 91 | 9
101 | 2023-08-22 | 23269 | 5813.541 | 2.989 | 470.468 | 456.016 | 0.051 | -0.205 | -0.031 | 0.391 | 4.797 | 5.185 | 4.737 | 4.029 | 2.018 | 6.234 | 0.145 | 1277599530 | 91 | 11
102 | 2023-09-06 | 23282 | 5876.195 | 3.057 | 479.222 | 448.167 | 0.052 | -0.405 | -0.061 | 0.678 | 4.065 | 5.246 | 4.834 | 4.064 | 2.079 | 6.539 | 0.136 | 1277599420 | 90 | 11
103 | 2023-09-21 | 23292 | 5742.689 | 3.166 | 501.002 | 466.275 | 0.055 | -0.279 | -0.042 | 0.622 | 3.834 | 5.267 | 4.824 | 4.149 | 2.062 | 6.399 | 0.093 | 1277599480 | 90 | 11
104 | 2023-10-05 | 23311 | 5740.182 | 3.11 | 513.431 | 453.773 | 0.054 | -0.267 | -0.04 | 0.493 | 4.549 | 5.237 | 4.798 | 4.042 | 2.058 | 6.587 | 0.069 | 1277599460 | 92 | 11
105 | 2023-10-19 | 23325 | 5876.848 | 3.183 | 519.317 | 457.251 | 0.054 | -0.342 | -0.052 | 0.642 | 4.228 | 5.197 | 4.752 | 4.202 | 1.903 | 5.617 | 0.058 | 1277599420 | 89 | 9
106 | 2023-10-24 | 23329 | 5716.584 | 3.145 | 499.2 | 433.031 | 0.055 | -0.471 | -0.071 | 0.841 | 3.876 | 5.2 | 4.724 | 4.22 | 1.938 | 5.822 | 0.154 | 1277599510 | 90 | 9
107 | 2023-11-02 | 23344 | 5799.229 | 3.257 | 492.722 | 457.458 | 0.056 | -0.249 | -0.038 | 0.508 | 4.322 | 5.153 | 4.721 | 4.105 | 2.003 | 5.938 | 0.085 | 1277599520 | 90 | 9
108 | 2023-11-20 | 23358 | 5817.69 | 2.954 | 547.718 | 460.284 | 0.051 | -0.299 | -0.045 | 0.525 | 4.549 | 5.106 | 4.709 | 4.019 | 2.063 | 6.474 | 0.071 | 1277599480 | 90 | 11
109 | 2023-12-07 | 23373 | 5782.977 | 3.07 | 510.862 | 451.406 | 0.053 | -0.323 | -0.049 | 0.56 | 4.674 | 5.062 | 4.669 | 3.99 | 2.061 | 6.424 | 0.203 | 1277599420 | 90 | 11
110 | 2024-01-02 | 23394 | 5981.556 | 3.714 | 542.149 | 445.924 | 0.062 | -0.432 | -0.065 | 0.743 | 3.634 | 5.015 | 4.668 | 4.078 | 2.009 | 6.221 | 0.132 | 1277599440 | 90 | 11
111 | 2024-01-18 | 23402 | 5662.045 | 3.049 | 466.566 | 439.393 | 0.054 | -0.241 | -0.037 | 0.489 | 4.03 | 5.005 | 4.66 | 3.995 | 2.107 | 6.54 | 0.159 | 1277599350 | 91 | 11
112 | 2024-02-01 | 23414 | 6049.64 | 3.178 | 514.241 | 440.977 | 0.053 | -0.262 | -0.04 | 0.42 | 4.632 | 5.005 | 4.628 | 3.917 | 2.096 | 6.401 | 0.072 | 1277599400 | 91 | 11
113 | 2024-02-15 | 23421 | 5823.767 | 3.239 | 459.51 | 415.996 | 0.056 | -0.261 | -0.04 | 0.517 | 4.462 | 4.877 | 4.566 | 3.867 | 2.134 | 6.58 | 0.086 | 1277599430 | 91 | 11
114 | 2024-02-29 | 23433 | 6417.284 | 3.434 | 522.837 | 474.117 | 0.054 | -0.312 | -0.047 | 0.474 | 3.966 | 5.117 | 4.743 | 3.947 | 2.035 | 6.396 | 0.139 | 1277599470 | 86 | 9
115 | 2024-03-26 | 23443 | 5465.446 | 3.182 | 464.054 | 426.501 | 0.058 | -0.187 | -0.028 | 0.485 | 4.861 | 5.141 | 4.714 | 3.979 | 2.119 | 6.389 | 0.113 | 1277599370 | 90 | 11
116 | 2024-04-09 | 23447 | 5888.604 | 3.168 | 500.566 | 461.879 | 0.054 | -0.153 | -0.023 | 0.396 | 4.5 | 5.161 | 4.765 | 4.082 | 2.015 | 5.896 | 0.182 | 1277599320 | 89 | 11
117 | 2024-04-23 | 23453 | 5937.711 | 3.128 | 507.655 | 459.97 | 0.053 | -0.244 | -0.037 | 0.483 | 4.831 | 5.116 | 4.707 | 4.02 | 2.049 | 6.11 | 0.081 | 1277599360 | 88 | 9
118 | 2024-05-20 | 23464 | 5933.788 | 3.52 | 449.902 | 454.467 | 0.059 | -0.334 | -0.051 | 0.624 | 3.7 | 5.132 | 4.73 | 4.069 | 1.997 | 5.777 | 0.07 | 1277599350 | 89 | 11
119 | 2024-06-06 | 23468 | 5709.522 | 2.816 | 498.802 | 460.004 | 0.049 | -0.293 | -0.044 | 0.547 | 4.4 | 5.174 | 4.75 | 4.067 | 2.037 | 6.228 | 0.111 | 1277599220 | 90 | 11
120 | 2024-06-27 | 23472 | 5744.301 | 3.379 | 489.367 | 458.278 | 0.059 | -0.309 | -0.047 | 0.584 | 3.859 | 5.281 | 4.811 | 4.146 | 2.017 | 6.083 | 0.111 | 1277599240 | 92 | 11
121 | 2024-07-11 | 23480 | 5696.233 | 3.121 | 508.745 | 451.686 | 0.055 | -0.266 | -0.04 | 0.521 | 4.03 | 5.204 | 4.766 | 4.04 | 2.022 | 6.062 | 0.162 | 1277599240 | 89 | 11
122 | 2024-07-25 | 23486 | 5879.858 | 3.499 | 520.17 | 452.677 | 0.06 | -0.262 | -0.04 | 0.565 | 3.499 | 5.162 | 4.769 | 4.16 | 2.123 | 6.828 | 0.064 | 1277599310 | 93 | 11
123 | 2024-08-15 | 23489 | 5865.815 | 3.67 | 533.87 | 453.619 | 0.063 | -0.286 | -0.043 | 0.607 | 4.419 | 5.177 | 4.774 | 4.124 | 2.124 | 6.758 | 0.068 | 1277599240 | 88 | 11
124 | 2024-09-12 | 23495 | 5813.984 | 3.043 | 517.925 | 461.968 | 0.052 | -0.178 | -0.027 | 0.441 | 4.145 | 5.224 | 4.753 | 4.12 | 2.063 | 6.42 | 0.099 | 1277599330 | 91 | 9
125 | 2024-10-01 | 23500 | 5725.858 | 2.971 | 506.657 | 448.596 | 0.052 | -0.295 | -0.045 | 0.518 | 4.352 | 5.135 | 4.742 | 4.058 | 2.052 | 6.399 | 0.176 | 1277599270 | 89 | 11
126 | 2024-10-17 | 23504 | 5993.63 | 3.269 | 479.9 | 466.82 | 0.055 | -0.209 | -0.032 | 0.419 | 4.032 | 5.19 | 4.664 | 4.253 | 2.056 | 6.107 | 0.109 | 1277599320 | 90 | 11
127 | 2024-11-07 | 23508 | 5597.179 | 2.866 | 476.561 | 453.854 | 0.051 | -0.086 | -0.013 | 0.436 | 4.295 | 5.113 | 4.712 | 4.116 | 2.079 | 6.523 | 0.273 | 1277599210 | 90 | 11
128 | 2024-12-12 | 23512 | 5018.289 | 2.615 | 432.244 | 424.032 | 0.052 | -0.197 | -0.03 | 0.471 | 4.923 | 5.008 | 4.632 | 4.018 | 2.135 | 6.482 | 0.228 | 1277599240 | 94 | 11
129 | 2025-01-16 | 23519 | 5359.094 | 2.903 | 530.63 | 439.775 | 0.054 | -0.4 | -0.061 | 0.649 | 4.504 | 5.147 | 4.748 | 4.023 | 2.102 | 6.592 | 0.09 | 1277599170 | 91 | 11

## MB_fMRI_V500
| Date | Exam | mean | sd | snr | sfnr | rms | temp_drift | temp_drift_per_minute | max_temp_drift | rdc | FWHM_x | FWHM_y | FWHM_z | mean_ghost | top_ghost | spatial_drift_pe | imag_freq | TG | RG
0 | 2019-02-27 | 370 | 2647.773 | 4.38 | 46.099 | 49.675 | 0.165 | 0.307 | 0.044 | 1.135 | 23.614 | 2.711 | 1.932 | 1.207 | 1.782 | 6.913 | 0.341 | 1277587070 | 90 | 11
1 | 2019-04-03 | 560 | 2617.177 | 4.661 | 50.358 | 48.905 | 0.178 | 0.488 | 0.074 | 1.213 | 11.671 | 2.721 | 1.959 | 1.184 | 1.551 | 5.148 | 0.319 | 1277585790 | 91 | 11
2 | 2019-05-01 | 699 | 2665.99 | 4.643 | 47.243 | 47.873 | 0.174 | 0.261 | 0.039 | 1.084 | 11.569 | 2.707 | 1.925 | 1.172 | 1.833 | 6.648 | 0.371 | 1277585340 | 90 | 11
3 | 2019-05-15 | 770 | 2714.566 | 4.845 | 49.707 | 48.575 | 0.178 | 0.804 | 0.122 | 1.522 | 13.332 | 2.71 | 1.917 | 1.198 | 1.622 | 6.096 | 0.393 | 1277585010 | 91 | 11
4 | 2019-05-29 | 827 | 3056.76 | 4.82 | 62.908 | 56.077 | 0.158 | 0.101 | 0.015 | 0.896 | 11.223 | 2.711 | 1.947 | 1.247 | 1.733 | 6.841 | 0.401 | 1277584840 | 87 | 10
5 | 2019-06-12 | 890 | 2684.216 | 4.584 | 53.31 | 50.439 | 0.171 | 0.541 | 0.082 | 1.369 | 13.657 | 2.717 | 1.928 | 1.191 | 1.803 | 6.81 | 0.413 | 1277584770 | 92 | 11
6 | 2019-06-26 | 967 | 2994.249 | 4.955 | 60.285 | 56.342 | 0.165 | 0.315 | 0.048 | 1.202 | 13.505 | 2.716 | 1.93 | 1.18 | 1.724 | 5.858 | 0.25 | 1277584500 | 89 | 11
7 | 2019-07-08 | 1032 | 2890.917 | 5.033 | 52.454 | 54.242 | 0.174 | 0.602 | 0.091 | 1.531 | 15.052 | 2.712 | 1.943 | 1.193 | 1.638 | 5.6 | 0.373 | 1277584410 | 87 | 11
8 | 2019-07-24 | 1122 | 2868.479 | 5.144 | 47.863 | 52.256 | 0.179 | 1.173 | 0.177 | 1.847 | 14.553 | 2.71 | 1.941 | 1.193 | 1.777 | 6.911 | 0.488 | 1277584280 | 88 | 11
9 | 2019-08-07 | 1211 | 2810.128 | 5.092 | 48.623 | 49.999 | 0.181 | 0.095 | 0.014 | 1.013 | 11.099 | 2.705 | 1.913 | 1.171 | 1.882 | 7.082 | 0.305 | 1277584290 | 92 | 10
10 | 2019-08-21 | 1289 | 2868.195 | 4.974 | 52.822 | 52.238 | 0.173 | 0.267 | 0.054 | 1.382 | 13.908 | 2.666 | 1.79 | 1.206 | 1.364 | 4.972 | 0.254 | 1277584120 | 89 | 8
11 | 2019-09-04 | 1367 | 3081.588 | 4.804 | 55.11 | 56.106 | 0.156 | 0.473 | 0.072 | 1.18 | 14.482 | 2.719 | 1.95 | 1.183 | 1.864 | 7.221 | 0.299 | 1277583730 | 90 | 11
12 | 2019-09-18 | 1438 | 2660.848 | 5.235 | 48.754 | 49.803 | 0.197 | 0.48 | 0.073 | 1.561 | 14.853 | 2.714 | 1.937 | 1.158 | 1.964 | 7.206 | 0.252 | 1277583660 | 91 | 11
13 | 2019-10-04 | 1506 | 3218.082 | 5.168 | 60.599 | 59.389 | 0.161 | 0.547 | 0.083 | 1.504 | 10.347 | 2.721 | 1.957 | 1.191 | 1.678 | 6.551 | 0.164 | 1277583510 | 89 | 10
14 | 2019-10-16 | 1575 | 2685.92 | 4.972 | 47.256 | 49.949 | 0.185 | 0.663 | 0.1 | 1.447 | 10.844 | 2.717 | 1.917 | 1.2 | 1.707 | 6.007 | 0.193 | 1277583380 | 90 | 11
15 | 2019-10-30 | 1664 | 3203.748 | 4.471 | 64.409 | 59.371 | 0.14 | 0.809 | 0.122 | 1.4 | 12.169 | 2.713 | 1.927 | 1.182 | 1.732 | 6.884 | 0.457 | 1277583320 | 86 | 10
16 | 2019-11-13 | 1749 | 2903.882 | 5.097 | 55.863 | 53.445 | 0.176 | 1.298 | 0.196 | 1.822 | 13.322 | 2.716 | 1.951 | 1.199 | 1.904 | 7.497 | 0.388 | 1277583250 | 90 | 10
17 | 2019-11-27 | 1848 | 3001.394 | 4.951 | 51.898 | 53.321 | 0.165 | 1.616 | 0.244 | 2.144 | 11.36 | 2.709 | 1.932 | 1.151 | 1.922 | 7.11 | 0.319 | 1277583100 | 88 | 10
18 | 2019-12-11 | 1913 | 2976.029 | 5.605 | 53.028 | 52.409 | 0.188 | 1.267 | 0.192 | 1.825 | 12.956 | 2.714 | 1.94 | 1.172 | 1.817 | 6.628 | 0.31 | 1277583050 | 89 | 10
19 | 2020-01-08 | 2027 | 3013.619 | 5.133 | 50.811 | 54.29 | 0.17 | 1.303 | 0.197 | 1.884 | 12.458 | 2.711 | 1.931 | 1.174 | 1.748 | 6.967 | 0.301 | 1277583000 | 85 | 11
20 | 2020-01-22 | 2100 | 3016.426 | 4.922 | 53.898 | 54.437 | 0.163 | 1.35 | 0.204 | 2.267 | 10.838 | 2.713 | 1.938 | 1.203 | 1.748 | 6.138 | 0.399 | 1277582900 | 89 | 10
21 | 2020-02-05 | 2177 | 2972.295 | 4.779 | 54.725 | 54.536 | 0.161 | 0.855 | 0.129 | 1.45 | 11.716 | 2.717 | 1.938 | 1.171 | 1.695 | 6.625 | 0.264 | 1277582790 | 88 | 11
22 | 2020-02-19 | 2262 | 2909.059 | 4.962 | 49.814 | 53.339 | 0.171 | 1.124 | 0.17 | 1.614 | 13.551 | 2.717 | 1.923 | 1.178 | 1.7 | 6.641 | 0.333 | 1277582670 | 88 | 10
23 | 2020-03-04 | 2340 | 2459.218 | 4.571 | 41.839 | 43.399 | 0.186 | 1.144 | 0.173 | 2.047 | 13.697 | 2.715 | 1.921 | 1.202 | 1.817 | 6.953 | 0.334 | 1277582300 | 94 | 11
24 | 2020-06-15 | 2397 | 2847.872 | 4.656 | 47.695 | 51.802 | 0.163 | 0.66 | 0.1 | 1.38 | 14.45 | 2.717 | 1.937 | 1.178 | 1.714 | 6.563 | 0.297 | 1277582370 | 91 | 10
25 | 2020-07-20 | 19016 | 2810.237 | 5.039 | 52.34 | 52.42 | 0.179 | 0.575 | 0.087 | 1.647 | 13.602 | 2.766 | 2.015 | 1.421 | 1.809 | 6.976 | 0.242 | 1277582090 | 90 | 11
26 | 2020-08-17 | 19076 | 2812.387 | 4.964 | 50.644 | 51.464 | 0.177 | 0.809 | 0.122 | 1.507 | 11.784 | 2.703 | 1.903 | 1.162 | 1.759 | 7.034 | 0.448 | 1277582020 | 90 | 10
27 | 2020-09-01 | 19127 | 3019.642 | 5.022 | 53.763 | 55.704 | 0.166 | 1.03 | 0.156 | 1.728 | 11.483 | 2.712 | 1.924 | 1.205 | 1.601 | 6.254 | 0.453 | 1277582080 | 85 | 10
28 | 2020-09-22 | 19193 | 2781.34 | 4.847 | 50.817 | 51.317 | 0.174 | 0.746 | 0.113 | 1.622 | 15.657 | 2.715 | 1.914 | 1.169 | 1.844 | 7.304 | 0.229 | 1277582060 | 91 | 10
29 | 2020-10-02 | 19226 | 3014.129 | 4.701 | 59.176 | 56.803 | 0.156 | 0.506 | 0.076 | 1.154 | 13.405 | 2.724 | 1.974 | 1.188 | 36.935 | 102.525 | 0.13 | 1277581830 | 89 | 11
30 | 2020-10-08 | 19244 | 2593.118 | 5.087 | 47.19 | 47.929 | 0.196 | 0.861 | 0.13 | 1.674 | 12.767 | 2.72 | 1.917 | 1.223 | 1.811 | 6.405 | 0.319 | 1277581890 | 94 | 11
31 | 2020-10-14 | 19267 | 2960.804 | 4.899 | 49.89 | 54.487 | 0.165 | 0.567 | 0.086 | 1.147 | 11.09 | 2.717 | 1.941 | 1.204 | 1.798 | 7.34 | 0.357 | 1277581840 | 89 | 10
32 | 2020-10-28 | 19325 | 2858.327 | 5.101 | 55.727 | 52.544 | 0.178 | 0.456 | 0.069 | 1.189 | 12.565 | 2.721 | 1.942 | 1.202 | 1.935 | 7.677 | 0.302 | 1277581950 | 91 | 10
33 | 2020-11-09 | 19369 | 2890.08 | 4.697 | 51.148 | 54.017 | 0.163 | 1.372 | 0.207 | 2.069 | 14.018 | 2.718 | 1.934 | 1.165 | 1.8 | 7.126 | 0.256 | 1277581800 | 88 | 11
34 | 2020-11-25 | 19437 | 2968.502 | 5.145 | 52.279 | 54.628 | 0.173 | 0.898 | 0.136 | 1.6 | 11.549 | 2.719 | 1.947 | 1.189 | 1.863 | 7.251 | 0.253 | 1277582000 | 88 | 10
35 | 2020-12-09 | 19482 | 2917.062 | 4.708 | 55.261 | 54.644 | 0.161 | 0.716 | 0.108 | 1.508 | 11.216 | 2.717 | 1.935 | 1.187 | 1.908 | 7.35 | 0.308 | 1277581630 | 87 | 11
36 | 2020-12-23 | 19535 | 2762.281 | 4.744 | 52.976 | 49.372 | 0.172 | 1.106 | 0.167 | 1.903 | 18.823 | 2.711 | 1.894 | 1.189 | 1.671 | 6.205 | 0.322 | 1277581750 | 86 | 10
37 | 2021-01-06 | 19567 | 2952.852 | 4.979 | 54.082 | 54.456 | 0.169 | 1.381 | 0.209 | 1.943 | 10.993 | 2.719 | 1.95 | 1.193 | 1.737 | 6.943 | 0.319 | 1277581650 | 89 | 10
38 | 2021-01-20 | 19621 | 2913.269 | 4.739 | 52.188 | 54.016 | 0.163 | 1.1 | 0.166 | 1.698 | 12.883 | 2.72 | 1.925 | 1.178 | 1.653 | 6.694 | 0.223 | 1277581580 | 88 | 11
39 | 2021-02-04 | 19673 | 2927.123 | 4.562 | 53.775 | 53.598 | 0.156 | 0.626 | 0.095 | 1.319 | 12.42 | 2.717 | 1.937 | 1.197 | 1.726 | 6.286 | 0.158 | 1277581630 | 88 | 10
40 | 2021-02-17 | 19723 | 2779.946 | 4.738 | 52.427 | 51.576 | 0.17 | 1.262 | 0.191 | 1.919 | 11.084 | 2.714 | 1.945 | 1.193 | 1.916 | 7.207 | 0.361 | 1277581510 | 88 | 10
41 | 2021-03-03 | 19789 | 2847.969 | 5.117 | 53.463 | 52.629 | 0.18 | 1.27 | 0.192 | 1.812 | 12.641 | 2.716 | 1.938 | 1.183 | 1.923 | 7.347 | 0.31 | 1277581480 | 89 | 10
42 | 2021-03-17 | 19856 | 2942.682 | 4.854 | 59.104 | 54.75 | 0.165 | 0.756 | 0.114 | 1.516 | 12.134 | 2.718 | 1.941 | 1.184 | 1.785 | 7.668 | 0.285 | 1277581550 | 87 | 11
43 | 2021-03-31 | 19926 | 2840.324 | 4.799 | 55.077 | 52.492 | 0.169 | 0.877 | 0.133 | 1.553 | 14.432 | 2.72 | 1.93 | 1.179 | 1.688 | 6.401 | 0.231 | 1277581210 | 88 | 11
44 | 2021-04-14 | 19995 | 2762.114 | 4.629 | 53.92 | 51.012 | 0.168 | 1.014 | 0.153 | 1.646 | 13.299 | 2.714 | 1.914 | 1.176 | 1.796 | 7.236 | 0.303 | 1277581150 | 88 | 10
45 | 2021-04-28 | 20055 | 3074.708 | 5.09 | 54.824 | 57.146 | 0.166 | 0.743 | 0.112 | 1.358 | 11.591 | 2.723 | 1.948 | 1.17 | 1.627 | 6.461 | 0.174 | 1277581070 | 88 | 11
46 | 2021-05-12 | 20119 | 2955.624 | 4.481 | 48.173 | 54.246 | 0.152 | 0.891 | 0.135 | 1.689 | 15.077 | 2.721 | 1.912 | 1.17 | 1.756 | 6.272 | 0.204 | 1277580720 | 87 | 11
47 | 2021-05-26 | 20187 | 3044.785 | 5.236 | 55.702 | 56.116 | 0.172 | 1.191 | 0.18 | 2.013 | 11.216 | 2.721 | 1.948 | 1.247 | 1.639 | 7.071 | 0.416 | 1277580770 | 88 | 10
48 | 2021-06-09 | 20237 | 3381.297 | 5.263 | 58.627 | 59.488 | 0.156 | 0.563 | 0.085 | 1.143 | 12.694 | 2.717 | 1.941 | 1.173 | 1.688 | 6.869 | 0.303 | 1277580800 | 86 | 10
49 | 2021-07-01 | 20339 | 2935.497 | 4.838 | 50.582 | 53.543 | 0.165 | 0.404 | 0.061 | 1.179 | 12.351 | 2.716 | 1.959 | 1.175 | 1.681 | 6.971 | 0.266 | 1277580600 | 90 | 10
50 | 2021-07-20 | 20417 | 3569.498 | 4.887 | 69.816 | 65.131 | 0.137 | 0.159 | 0.024 | 0.828 | 12.294 | 2.728 | 1.918 | 1.202 | 1.84 | 6.811 | 0.209 | 1277580990 | 88 | 10
51 | 2021-08-03 | 20482 | 3707.727 | 5.059 | 69.342 | 67.535 | 0.136 | 1.232 | 0.186 | 1.662 | 10.506 | 2.727 | 1.965 | 1.194 | 1.591 | 6.15 | 0.269 | 1277580740 | 86 | 10
52 | 2021-08-17 | 20547 | 3493.702 | 5.394 | 64.583 | 64.014 | 0.154 | 0.77 | 0.116 | 1.366 | 10.943 | 2.725 | 1.929 | 1.198 | 1.86 | 7.265 | 0.324 | 1277580630 | 86 | 10
53 | 2021-08-31 | 20604 | 3343.328 | 5.111 | 69.345 | 62.478 | 0.153 | 1.24 | 0.188 | 1.744 | 10.573 | 2.733 | 1.941 | 1.224 | 1.625 | 5.899 | 0.242 | 1277580450 | 87 | 10
54 | 2021-09-15 | 20664 | 3398.267 | 5.332 | 59.051 | 61.223 | 0.157 | 0.931 | 0.141 | 1.57 | 11.629 | 2.753 | 1.976 | 1.451 | 1.934 | 7.525 | 0.827 | 1277580670 | 88 | 10
55 | 2021-10-04 | 20742 | 3598.985 | 5.583 | 64.624 | 65.25 | 0.155 | 1.226 | 0.185 | 1.869 | 10.342 | 2.73 | 1.947 | 1.247 | 1.688 | 6.941 | 0.427 | 1277580520 | 87 | 10
56 | 2021-10-13 | 20775 | 3534.974 | 4.992 | 64.606 | 64.555 | 0.141 | 1.462 | 0.221 | 2.194 | 11.479 | 2.728 | 1.942 | 1.239 | 1.645 | 7.015 | 0.492 | 1277580310 | 89 | 10
57 | 2021-10-28 | 20849 | 2867.195 | 4.39 | 53.867 | 53.571 | 0.153 | 0.795 | 0.12 | 1.395 | 12.233 | 2.727 | 1.934 | 1.203 | 29.266 | 80.556 | 0.23 | 1277580500 | 92 | 10
58 | 2021-11-10 | 20917 | 3300.089 | 5.138 | 58.312 | 60.279 | 0.156 | 1.15 | 0.174 | 1.843 | 14.33 | 2.727 | 1.951 | 1.206 | 1.684 | 7.089 | 0.402 | 1277580410 | 88 | 10
59 | 2021-11-22 | 20974 | 3281.592 | 4.953 | 55.553 | 60.776 | 0.151 | 0.954 | 0.144 | 1.556 | 12.877 | 2.728 | 1.941 | 1.213 | 1.69 | 6.765 | 0.294 | 1277579820 | 89 | 10
60 | 2021-12-07 | 21041 | 3348.516 | 5.01 | 57.297 | 61.364 | 0.15 | 0.957 | 0.145 | 1.552 | 13.588 | 2.726 | 1.943 | 1.205 | 1.651 | 6.515 | 0.249 | 1277579830 | 88 | 10
61 | 2021-12-20 | 21106 | 3353.381 | 4.601 | 59.556 | 62.044 | 0.137 | 1.375 | 0.208 | 1.855 | 13.404 | 2.73 | 1.96 | 1.197 | 1.624 | 6.178 | 0.263 | 1277579510 | 88 | 10
62 | 2022-01-11 | 21158 | 3312.667 | 4.832 | 60.031 | 61.511 | 0.146 | 0.689 | 0.104 | 1.308 | 16.089 | 2.726 | 1.954 | 1.211 | 1.775 | 7.02 | 0.173 | 1277578870 | 91 | 10
63 | 2022-01-24 | 21208 | 3243.483 | 4.657 | 52.357 | 56.622 | 0.144 | 1.168 | 0.177 | 1.789 | 13.159 | 2.716 | 1.942 | 1.189 | 1.856 | 7.602 | 0.254 | 1277578890 | 90 | 10
64 | 2022-02-07 | 21264 | 3291.054 | 5.171 | 57.441 | 58.991 | 0.157 | 1.205 | 0.182 | 1.856 | 10.91 | 2.724 | 1.95 | 1.189 | 1.678 | 6.902 | 0.317 | 1277579280 | 91 | 10
65 | 2022-02-24 | 21336 | 3440.75 | 4.787 | 62.108 | 60.647 | 0.139 | 1.197 | 0.181 | 1.828 | 13.407 | 2.72 | 1.959 | 1.202 | 1.705 | 6.948 | 0.225 | 1277579070 | 90 | 10
66 | 2022-03-10 | 21402 | 3402.455 | 5.389 | 59.112 | 58.642 | 0.158 | 1.364 | 0.206 | 2.07 | 11.723 | 2.717 | 1.955 | 1.192 | 1.821 | 7.485 | 0.254 | 1277579130 | 90 | 10
67 | 2022-03-21 | 21452 | 3273.238 | 5.28 | 55.95 | 54.245 | 0.161 | 0.952 | 0.144 | 1.567 | 20.326 | 2.71 | 1.937 | 1.172 | 1.834 | 7.105 | 0.413 | 1277579110 | 92 | 10
68 | 2022-04-05 | 21520 | 3411.037 | 5.055 | 58.169 | 61.278 | 0.148 | 1.244 | 0.188 | 1.783 | 10.576 | 2.718 | 1.958 | 1.19 | 1.755 | 7.257 | 0.197 | 1277579160 | 89 | 10
69 | 2022-04-20 | 21594 | 3346.697 | 4.831 | 63.936 | 60.952 | 0.144 | 1 | 0.151 | 1.456 | 14.778 | 2.724 | 1.952 | 1.186 | 1.868 | 7.632 | 0.171 | 1277579210 | 90 | 10
70 | 2022-05-03 | 21643 | 3399.74 | 4.694 | 60.062 | 62 | 0.138 | 0.712 | 0.108 | 1.299 | 12.159 | 2.723 | 1.958 | 1.19 | 1.698 | 7.183 | 0.152 | 1277578870 | 91 | 10
71 | 2022-05-17 | 21687 | 3466.564 | 4.815 | 54.682 | 61.338 | 0.139 | -0.032 | -0.005 | 0.846 | 17.567 | 2.718 | 1.947 | 1.19 | 1.729 | 7.318 | 0.122 | 1277578870 | 89 | 10
72 | 2022-06-02 | 21743 | 3666.314 | 5.202 | 65.687 | 64.619 | 0.142 | 0.773 | 0.117 | 1.26 | 12.443 | 2.717 | 1.959 | 1.187 | 1.714 | 7.123 | 0.277 | 1277578690 | 88 | 10
73 | 2022-06-27 | 21838 | 3762.947 | 5.441 | 65.056 | 65.806 | 0.145 | 1.173 | 0.177 | 1.659 | 13.433 | 2.721 | 1.957 | 1.183 | 1.713 | 7.295 | 0.274 | 1277578940 | 88 | 10
74 | 2022-07-15 | 21897 | 3713.885 | 5.184 | 63.612 | 63.663 | 0.14 | 1.117 | 0.169 | 1.811 | 17.694 | 2.719 | 1.948 | 1.184 | 1.838 | 7.595 | 0.322 | 1277578850 | 90 | 10
75 | 2022-07-27 | 21940 | 3779.51 | 5.194 | 60.532 | 64.175 | 0.137 | 0.735 | 0.111 | 1.322 | 21.363 | 2.717 | 1.933 | 1.195 | 1.676 | 7.143 | 0.354 | 1277578820 | 89 | 10
76 | 2022-08-08 | 21977 | 3668.153 | 4.875 | 62.166 | 62.9 | 0.133 | 1.317 | 0.199 | 1.6 | 14.705 | 2.715 | 1.939 | 1.178 | 1.803 | 7.031 | 0.297 | 1277578650 | 89 | 10
77 | 2022-08-23 | 22051 | 3623.105 | 5.644 | 62.832 | 61.239 | 0.156 | 1.217 | 0.184 | 1.806 | 10.644 | 2.715 | 1.963 | 1.176 | 1.769 | 7.524 | 0.402 | 1277579150 | 90 | 10
78 | 2022-09-06 | 22095 | 3391.231 | 5.341 | 49.757 | 56.257 | 0.157 | 1.445 | 0.218 | 2.023 | 15.725 | 2.714 | 1.942 | 1.175 | 1.727 | 7.331 | 0.391 | 1277578610 | 93 | 10
79 | 2022-09-20 | 22152 | 3583.43 | 4.877 | 58.62 | 61.472 | 0.136 | 0.708 | 0.107 | 1.29 | 12.519 | 2.714 | 1.948 | 1.184 | 1.69 | 6.962 | 0.308 | 1277578550 | 89 | 10
80 | 2022-10-06 | 22221 | 3371.452 | 5.033 | 61.397 | 58.913 | 0.149 | 0.823 | 0.124 | 1.528 | 15.039 | 2.717 | 1.938 | 1.172 | 1.724 | 7.18 | 0.285 | 1277578510 | 90 | 10
81 | 2022-10-18 | 22269 | 3353.884 | 5.209 | 52.798 | 57.91 | 0.155 | 1.151 | 0.174 | 1.933 | 12.947 | 2.717 | 1.934 | 1.19 | 1.688 | 6.656 | 0.398 | 1277578570 | 91 | 10
82 | 2022-11-02 | 22327 | 3335.66 | 4.841 | 56.983 | 59.801 | 0.145 | 1.082 | 0.164 | 1.641 | 13.987 | 2.726 | 1.938 | 1.203 | 1.691 | 7.149 | 0.343 | 1277578590 | 92 | 10
83 | 2022-11-17 | 22398 | 3295.137 | 4.767 | 56.412 | 60.047 | 0.145 | 0.958 | 0.145 | 1.525 | 18.147 | 2.724 | 1.939 | 1.214 | 1.552 | 6.08 | 0.301 | 1277578530 | 90 | 10
84 | 2022-12-06 | 22467 | 3581.558 | 4.795 | 70.372 | 64.931 | 0.134 | 1.064 | 0.161 | 1.679 | 15.006 | 2.724 | 1.935 | 1.193 | 1.627 | 6.851 | 0.319 | 1277578690 | 89 | 10
85 | 2022-12-19 | 22519 | 3523.252 | 4.849 | 63.446 | 63.87 | 0.138 | 0.641 | 0.097 | 1.2 | 13.058 | 2.723 | 1.915 | 1.208 | 1.642 | 7.156 | 0.349 | 1277578670 | 88 | 10
86 | 2023-01-04 | 22551 | 3826.541 | 5.235 | 73.403 | 67.408 | 0.137 | 1.455 | 0.22 | 1.961 | 10.889 | 2.718 | 1.942 | 1.191 | 1.912 | 7.529 | 0.418 | 1277578730 | 88 | 10
87 | 2023-01-18 | 22588 | 3286.327 | 4.791 | 55.187 | 59.034 | 0.146 | 0.987 | 0.149 | 1.521 | 17.378 | 2.719 | 1.918 | 1.184 | 1.763 | 7.215 | 0.2 | 1277578450 | 89 | 10
88 | 2023-02-01 | 22646 | 3189.404 | 4.838 | 59.172 | 58.613 | 0.152 | 1.324 | 0.2 | 1.864 | 13.398 | 2.723 | 1.941 | 1.197 | 1.763 | 7.233 | 0.366 | 1277578710 | 92 | 10
89 | 2023-02-14 | 22700 | 3242.178 | 4.764 | 60.859 | 59.474 | 0.147 | 1.125 | 0.17 | 1.688 | 16.126 | 2.723 | 1.947 | 1.205 | 1.759 | 7.265 | 0.285 | 1277578620 | 93 | 10
90 | 2023-03-01 | 22751 | 3159.187 | 4.85 | 59.727 | 56.09 | 0.154 | 0.446 | 0.067 | 1.191 | 11.343 | 2.721 | 1.937 | 1.19 | 1.685 | 7.067 | 0.193 | 1277578640 | 95 | 10
91 | 2023-03-16 | 22814 | 3289.069 | 4.947 | 56.715 | 59.092 | 0.15 | 0.421 | 0.064 | 1.099 | 19.602 | 2.723 | 1.944 | 1.173 | 1.797 | 7.525 | 0.157 | 1277578570 | 89 | 10
92 | 2023-03-28 | 22862 | 3323.539 | 5.134 | 58.29 | 59.112 | 0.154 | 1.097 | 0.166 | 1.75 | 12.813 | 2.722 | 1.935 | 1.192 | 1.737 | 7.132 | 0.301 | 1277578670 | 88 | 10
93 | 2023-04-11 | 22917 | 3606.809 | 5.076 | 68.581 | 64.316 | 0.141 | 0.72 | 0.109 | 1.132 | 11.485 | 2.717 | 1.944 | 1.18 | 1.504 | 5.87 | 0.241 | 1277599810 | 90 | 11
94 | 2023-04-26 | 22975 | 3449.363 | 5.062 | 61.966 | 61.871 | 0.147 | 1.041 | 0.157 | 1.749 | 12.927 | 2.72 | 1.96 | 1.19 | 1.598 | 6.32 | 0.248 | 1277599680 | 90 | 11
95 | 2023-05-16 | 23059 | 3515.921 | 4.754 | 70.467 | 63.592 | 0.135 | 0.594 | 0.09 | 1.212 | 13.933 | 2.722 | 1.969 | 1.198 | 1.561 | 6.468 | 0.222 | 1277599560 | 91 | 10
96 | 2023-06-01 | 23124 | 3654.329 | 5.015 | 67.843 | 64.542 | 0.137 | 0.354 | 0.054 | 0.912 | 13.001 | 2.718 | 1.968 | 1.184 | 1.552 | 6.537 | 0.317 | 1277599750 | 89 | 10
97 | 2023-06-15 | 23175 | 3786.541 | 4.974 | 69.34 | 67.02 | 0.131 | 0.079 | 0.012 | 0.992 | 11.844 | 2.715 | 1.952 | 1.177 | 1.551 | 6.506 | 0.273 | 1277599530 | 93 | 10
98 | 2023-07-06 | 23203 | 3383.517 | 5.138 | 62.317 | 61.644 | 0.152 | 0.693 | 0.105 | 1.387 | 10.291 | 2.716 | 1.932 | 1.168 | 1.427 | 5.392 | 0.192 | 1277599540 | 89 | 11
99 | 2023-07-25 | 23236 | 3482.661 | 4.92 | 62.647 | 64.431 | 0.141 | 0.719 | 0.109 | 1.193 | 12.49 | 2.722 | 1.955 | 1.199 | 1.394 | 5.586 | 0.183 | 1277599510 | 92 | 11
100 | 2023-08-08 | 23253 | 3523.275 | 4.897 | 64.225 | 63.742 | 0.139 | 0.631 | 0.095 | 1.259 | 12.287 | 2.718 | 1.933 | 1.181 | 1.567 | 6.141 | 0.218 | 1277599470 | 91 | 10
101 | 2023-08-22 | 23269 | 3472.162 | 4.962 | 63.038 | 60.115 | 0.143 | 1.01 | 0.153 | 1.728 | 18.578 | 2.715 | 1.941 | 1.175 | 1.547 | 5.587 | 0.273 | 1277599600 | 91 | 10
102 | 2023-09-06 | 23282 | 3512.069 | 4.533 | 57.547 | 62.293 | 0.129 | 1.04 | 0.157 | 1.512 | 14.553 | 2.715 | 1.98 | 1.182 | 1.609 | 6.463 | 0.213 | 1277599490 | 90 | 11
103 | 2023-09-21 | 23292 | 3379.508 | 5.024 | 58.62 | 60.04 | 0.149 | 0.872 | 0.132 | 1.494 | 13.786 | 2.715 | 1.923 | 1.182 | 1.579 | 5.847 | 0.228 | 1277599550 | 90 | 11
104 | 2023-10-05 | 23311 | 3426.251 | 5.244 | 58.197 | 60.99 | 0.153 | 0.859 | 0.13 | 1.28 | 16.374 | 2.716 | 1.943 | 1.191 | 1.548 | 5.979 | 0.198 | 1277599530 | 92 | 11
105 | 2023-10-19 | 23325 | 3500.077 | 5.186 | 59.616 | 60.93 | 0.148 | 0.697 | 0.105 | 1.33 | 10.509 | 2.712 | 1.927 | 1.166 | 1.449 | 5.225 | 0.237 | 1277599490 | 89 | 10
106 | 2023-10-24 | 23329 | 3330.876 | 4.905 | 57.775 | 58.037 | 0.147 | 0.806 | 0.122 | 1.276 | 13.913 | 2.712 | 1.908 | 1.177 | 1.557 | 5.252 | 0.385 | 1277599580 | 90 | 10
107 | 2023-11-02 | 23344 | 3421.443 | 4.993 | 56.955 | 59.618 | 0.146 | 0.984 | 0.149 | 1.56 | 14.887 | 2.712 | 1.934 | 1.176 | 1.551 | 5.934 | 0.268 | 1277599590 | 90 | 10
108 | 2023-11-20 | 23358 | 3480.043 | 5.061 | 58.211 | 60.842 | 0.145 | 0.75 | 0.113 | 1.342 | 11.593 | 2.714 | 1.946 | 1.189 | 1.541 | 5.921 | 0.241 | 1277599550 | 90 | 11
109 | 2023-12-07 | 23373 | 3421.734 | 4.923 | 58.893 | 60.511 | 0.144 | 0.703 | 0.106 | 1.377 | 16.022 | 2.712 | 1.928 | 1.181 | 1.557 | 5.901 | 0.242 | 1277599490 | 90 | 10
110 | 2024-01-02 | 23394 | 3552.723 | 5.086 | 62.495 | 61.519 | 0.143 | 1.269 | 0.192 | 1.891 | 12.836 | 2.717 | 1.938 | 1.195 | 1.603 | 6.211 | 0.267 | 1277599510 | 90 | 10
111 | 2024-01-18 | 23402 | 3336.897 | 4.77 | 62.847 | 57.272 | 0.143 | 0.882 | 0.133 | 1.44 | 12.537 | 2.711 | 1.934 | 1.18 | 1.586 | 6.171 | 0.255 | 1277599420 | 91 | 11
112 | 2024-02-01 | 23414 | 3600.371 | 5.644 | 60.112 | 58.361 | 0.157 | 0.713 | 0.108 | 1.305 | 14.37 | 2.706 | 1.924 | 1.187 | 1.513 | 5.839 | 0.331 | 1277599470 | 91 | 11
113 | 2024-02-15 | 23421 | 3384.865 | 5.192 | 55.1 | 53.726 | 0.153 | 0.726 | 0.11 | 1.314 | 14.059 | 2.704 | 1.906 | 1.205 | 1.554 | 5.959 | 0.311 | 1277599500 | 91 | 11
114 | 2024-02-29 | 23433 | 3887.841 | 5.16 | 65.823 | 67.812 | 0.133 | 1.106 | 0.167 | 1.569 | 10.838 | 2.712 | 1.953 | 1.191 | 1.523 | 6.049 | 0.247 | 1277599540 | 86 | 10
115 | 2024-03-26 | 23443 | 3335.885 | 5.139 | 55.994 | 58.182 | 0.154 | 0.657 | 0.099 | 1.2 | 15.207 | 2.716 | 1.948 | 1.18 | 1.606 | 5.901 | 0.299 | 1277599440 | 90 | 11
116 | 2024-04-09 | 23447 | 3488.841 | 4.826 | 61.03 | 61.234 | 0.138 | 0.872 | 0.132 | 1.314 | 15.318 | 2.717 | 1.926 | 1.174 | 1.567 | 6.229 | 0.284 | 1277599470 | 89 | 10
117 | 2024-04-23 | 23453 | 3482.638 | 5.095 | 60.068 | 60.011 | 0.146 | 0.737 | 0.111 | 1.378 | 18.61 | 2.713 | 1.948 | 1.182 | 1.547 | 5.853 | 0.391 | 1277599430 | 88 | 10
118 | 2024-05-20 | 23464 | 3506.315 | 5.008 | 60.467 | 60.722 | 0.143 | 0.779 | 0.118 | 1.543 | 13.829 | 2.71 | 1.931 | 1.187 | 1.505 | 5.885 | 0.241 | 1277599420 | 89 | 10
119 | 2024-06-06 | 23468 | 3414.092 | 5.007 | 58.075 | 61.396 | 0.147 | 1.279 | 0.193 | 1.998 | 12.994 | 2.714 | 1.937 | 1.155 | 1.555 | 5.965 | 0.326 | 1277599290 | 90 | 11
120 | 2024-06-27 | 23472 | 3471.947 | 4.632 | 59.977 | 62.294 | 0.133 | 0.993 | 0.15 | 1.59 | 15.172 | 2.717 | 1.952 | 1.18 | 1.52 | 5.984 | 0.231 | 1277599310 | 92 | 11
121 | 2024-07-11 | 23480 | 3352.112 | 5.004 | 62.415 | 58.74 | 0.149 | 1.122 | 0.17 | 1.762 | 14.285 | 2.714 | 1.937 | 1.174 | 1.448 | 5.249 | 0.262 | 1277599310 | 89 | 10
122 | 2024-07-25 | 23486 | 3515.46 | 4.973 | 61.486 | 63.36 | 0.141 | 1.348 | 0.204 | 1.759 | 12.251 | 2.715 | 1.988 | 1.169 | 1.6 | 6.489 | 0.383 | 1277599380 | 93 | 11
123 | 2024-08-15 | 23489 | 3463.569 | 4.928 | 59.372 | 62.72 | 0.142 | 0.404 | 0.061 | 1.098 | 23.241 | 2.716 | 1.942 | 1.197 | 1.436 | 5.707 | 0.238 | 1277599310 | 88 | 11
124 | 2024-09-12 | 23495 | 3420.974 | 5.048 | 63.526 | 60.461 | 0.148 | 0.85 | 0.129 | 1.431 | 11.757 | 2.715 | 1.933 | 1.172 | 1.523 | 5.787 | 0.184 | 1277599400 | 91 | 10
125 | 2024-10-01 | 23500 | 3356.409 | 5.052 | 56.995 | 59.919 | 0.151 | 0.849 | 0.128 | 1.498 | 11.933 | 2.716 | 1.93 | 1.195 | 1.549 | 6.102 | 0.235 | 1277599340 | 89 | 11
126 | 2024-10-17 | 23504 | 3568.411 | 4.765 | 60.288 | 62.852 | 0.134 | 0.991 | 0.15 | 1.502 | 14.593 | 2.714 | 1.941 | 1.168 | 1.505 | 5.973 | 0.202 | 1277599390 | 90 | 11
127 | 2024-11-07 | 23508 | 3330.703 | 4.648 | 60.225 | 61.221 | 0.14 | 1.592 | 0.241 | 2.118 | 13.358 | 2.72 | 1.971 | 1.197 | 1.536 | 6.009 | 0.287 | 1277599280 | 90 | 11
128 | 2024-12-12 | 23512 | 2952.936 | 4.699 | 55.443 | 54.242 | 0.159 | 1.012 | 0.153 | 1.759 | 16.389 | 2.726 | 1.974 | 1.272 | 1.618 | 6.348 | 0.494 | 1277599310 | 94 | 11
129 | 2025-01-16 | 23519 | 3142.306 | 4.635 | 58.007 | 57.371 | 0.147 | 0.886 | 0.134 | 1.389 | 15.371 | 2.721 | 1.922 | 1.196 | 30.353 | 102.14 | 0.19 | 1277599240 | 91 | 11

## MB_fMRI_V375
| Date | Exam | mean | sd | snr | sfnr | rms | temp_drift | temp_drift_per_minute | max_temp_drift | rdc | FWHM_x | FWHM_y | FWHM_z | mean_ghost | top_ghost | spatial_drift_pe | imag_freq | TG | RG
0 | 2019-09-04 | 1367 | 3092.231 | 4.863 | 55.721 | 56.499 | 0.157 | 0.177 | 0.036 | 1.019 | 13.436 | 2.754 | 1.98 | 1.217 | 1.731 | 6.754 | 0.138 | 1277583730 | 90 | 11
1 | 2019-09-18 | 1438 | 2638.196 | 4.914 | 50.04 | 49.321 | 0.186 | -0.016 | -0.003 | 1.017 | 14.547 | 2.725 | 1.935 | 1.2 | 1.94 | 7.091 | 0.191 | 1277583660 | 91 | 11
2 | 2019-10-04 | 1506 | 3130.361 | 4.669 | 58.481 | 58.575 | 0.149 | 0.573 | 0.116 | 1.106 | 12.105 | 2.669 | 1.886 | 1.23 | 1.362 | 4.677 | 0.317 | 1277583580 | 88 | 8
3 | 2019-10-16 | 1575 | 2714.648 | 4.968 | 51.317 | 50.497 | 0.183 | 0.762 | 0.154 | 1.58 | 12.251 | 2.724 | 1.944 | 1.18 | 1.822 | 6.281 | 0.19 | 1277583450 | 90 | 11
4 | 2019-10-30 | 1664 | 3238.231 | 4.887 | 62.651 | 59.984 | 0.151 | 0.717 | 0.145 | 1.253 | 11.562 | 2.723 | 1.945 | 1.198 | 1.9 | 7.365 | 0.244 | 1277583390 | 86 | 11
5 | 2019-11-13 | 1749 | 2908.004 | 4.933 | 53.918 | 53.739 | 0.17 | 0.668 | 0.135 | 1.263 | 12.741 | 2.724 | 1.951 | 1.198 | 1.815 | 7.241 | 0.207 | 1277583250 | 90 | 11
6 | 2019-11-27 | 1848 | 3021.49 | 5.412 | 49.012 | 53.691 | 0.179 | 0.985 | 0.199 | 1.626 | 9.513 | 2.719 | 1.937 | 1.174 | 1.788 | 6.695 | 0.159 | 1277583100 | 88 | 11
7 | 2019-12-11 | 1913 | 2986.495 | 5.314 | 51.475 | 52.56 | 0.178 | 0.566 | 0.114 | 1.26 | 15.05 | 2.723 | 1.944 | 1.203 | 1.719 | 6.29 | 0.217 | 1277583050 | 89 | 11
8 | 2020-01-08 | 2027 | 2974.861 | 5.214 | 51.834 | 53.026 | 0.175 | 0.407 | 0.082 | 1.298 | 12.762 | 2.718 | 1.928 | 1.215 | 1.691 | 6.574 | 0.218 | 1277583000 | 85 | 11
9 | 2020-01-22 | 2100 | 2972.494 | 5.02 | 60.107 | 53.897 | 0.169 | 0.529 | 0.107 | 1.115 | 11.146 | 2.722 | 1.913 | 1.192 | 1.668 | 5.901 | 0.269 | 1277582900 | 89 | 11
10 | 2020-02-05 | 2177 | 2973.448 | 4.803 | 51.046 | 54.535 | 0.162 | 0.53 | 0.107 | 1.318 | 13.033 | 2.725 | 1.947 | 1.196 | 1.812 | 7.108 | 0.203 | 1277582860 | 88 | 11
11 | 2020-02-19 | 2262 | 2959.703 | 4.652 | 55.219 | 54.088 | 0.157 | 0.828 | 0.167 | 1.561 | 14.774 | 2.727 | 1.962 | 1.197 | 1.901 | 7.443 | 0.166 | 1277582740 | 88 | 11
12 | 2020-03-04 | 2340 | 2478.102 | 4.85 | 43.326 | 43.692 | 0.196 | 0.595 | 0.12 | 1.451 | 14.354 | 2.722 | 1.945 | 1.205 | 1.958 | 7.63 | 0.13 | 1277582370 | 94 | 11
13 | 2020-06-15 | 2397 | 2839.229 | 5.012 | 55.353 | 52.178 | 0.177 | 0.325 | 0.066 | 1.162 | 13.306 | 2.729 | 1.937 | 1.22 | 1.671 | 6.377 | 0.173 | 1277582370 | 91 | 11
14 | 2020-07-20 | 19016 | 2850.06 | 4.251 | 55.723 | 53.275 | 0.149 | 0.658 | 0.133 | 1.179 | 15.996 | 2.73 | 1.947 | 1.205 | 1.707 | 6.754 | 0.11 | 1277582090 | 90 | 11
15 | 2020-08-17 | 19076 | 2825.087 | 4.761 | 54.052 | 51.836 | 0.169 | 0.49 | 0.099 | 1.143 | 12.277 | 2.713 | 1.917 | 1.179 | 1.924 | 7.503 | 0.275 | 1277582090 | 90 | 11
16 | 2020-09-01 | 19127 | 3065.753 | 4.594 | 56.664 | 56.088 | 0.15 | 0.614 | 0.124 | 1.211 | 13.532 | 2.718 | 1.942 | 1.208 | 1.71 | 6.294 | 0.3 | 1277582150 | 85 | 9
17 | 2020-09-22 | 19193 | 2754.078 | 4.676 | 49.893 | 50.914 | 0.17 | 0.551 | 0.111 | 1.328 | 16.643 | 2.726 | 1.926 | 1.211 | 1.813 | 7.086 | 0.253 | 1277582060 | 91 | 11
18 | 2020-10-02 | 19226 | 2968.853 | 4.736 | 56.933 | 56.114 | 0.16 | -0.144 | -0.029 | 1.037 | 13.018 | 2.732 | 1.966 | 1.219 | 35.504 | 99.272 | 0.083 | 1277581830 | 89 | 11
19 | 2020-10-08 | 19244 | 2643.383 | 4.597 | 50.551 | 49.015 | 0.174 | 0.708 | 0.143 | 1.5 | 12.898 | 2.731 | 1.934 | 1.215 | 1.729 | 6.27 | 0.184 | 1277581890 | 94 | 11
20 | 2020-10-14 | 19267 | 2944.283 | 4.759 | 59.45 | 54.516 | 0.162 | 0.351 | 0.071 | 1.06 | 12.293 | 2.724 | 1.933 | 1.195 | 1.884 | 7.51 | 0.246 | 1277581910 | 89 | 11
21 | 2020-10-28 | 19325 | 2847.624 | 4.403 | 49.601 | 52.736 | 0.155 | 0.118 | 0.024 | 1.018 | 14.164 | 2.73 | 1.948 | 1.234 | 1.918 | 7.503 | 0.202 | 1277581950 | 91 | 11
22 | 2020-11-09 | 19369 | 2928.395 | 4.735 | 58.274 | 55.009 | 0.162 | 0.669 | 0.135 | 1.269 | 12.351 | 2.73 | 1.959 | 1.209 | 1.697 | 6.832 | 0.132 | 1277581800 | 88 | 11
23 | 2020-11-25 | 19437 | 2965.617 | 5.301 | 52.856 | 54.701 | 0.179 | 0.226 | 0.046 | 0.971 | 10.615 | 2.728 | 1.96 | 1.196 | 1.899 | 7.118 | 0.105 | 1277582000 | 88 | 11
24 | 2020-12-09 | 19482 | 2937.178 | 4.645 | 52.897 | 54.855 | 0.158 | -0.09 | -0.018 | 0.979 | 10.448 | 2.73 | 1.959 | 1.218 | 1.859 | 7.214 | 0.094 | 1277581630 | 87 | 11
25 | 2020-12-23 | 19535 | 2835.197 | 4.719 | 49.488 | 51.006 | 0.166 | 0.305 | 0.062 | 1.266 | 19.57 | 2.721 | 1.938 | 1.199 | 1.564 | 5.928 | 0.182 | 1277581750 | 86 | 11
26 | 2021-01-06 | 19567 | 2928.287 | 4.689 | 51.004 | 53.876 | 0.16 | 0.711 | 0.144 | 1.398 | 12.514 | 2.732 | 1.958 | 1.202 | 1.916 | 7.575 | 0.192 | 1277581720 | 89 | 11
27 | 2021-01-20 | 19621 | 2918.309 | 5.156 | 58.273 | 54.312 | 0.177 | 0.724 | 0.146 | 1.401 | 12.305 | 2.73 | 1.945 | 1.208 | 1.82 | 7.162 | 0.212 | 1277581650 | 88 | 11
28 | 2021-02-04 | 19673 | 2871.942 | 4.801 | 50.076 | 52.919 | 0.167 | 0.438 | 0.089 | 1.104 | 12.594 | 2.725 | 1.911 | 1.196 | 1.882 | 6.752 | 0.183 | 1277581700 | 88 | 11
29 | 2021-02-17 | 19723 | 2780.493 | 4.833 | 45.534 | 51.698 | 0.174 | 0.474 | 0.096 | 1.243 | 11.893 | 2.723 | 1.939 | 1.187 | 1.795 | 6.866 | 0.112 | 1277581510 | 88 | 11
30 | 2021-03-03 | 19789 | 2913.636 | 4.878 | 53.699 | 53.988 | 0.167 | 0.528 | 0.107 | 1.436 | 12.235 | 2.729 | 1.974 | 1.237 | 1.8 | 6.991 | 0.199 | 1277581480 | 89 | 11
31 | 2021-03-17 | 19856 | 2948.128 | 4.627 | 52.389 | 54.829 | 0.157 | 0.671 | 0.136 | 1.269 | 12.875 | 2.725 | 1.959 | 1.197 | 1.875 | 7.657 | 0.187 | 1277581620 | 87 | 11
32 | 2021-03-31 | 19926 | 2822.043 | 4.699 | 50.913 | 52.463 | 0.167 | 0.485 | 0.098 | 1.078 | 14.157 | 2.729 | 1.932 | 1.198 | 1.799 | 6.675 | 0.207 | 1277581280 | 88 | 11
33 | 2021-04-14 | 19995 | 2757.45 | 4.976 | 48.39 | 50.926 | 0.18 | 0.732 | 0.148 | 1.519 | 12.61 | 2.727 | 1.919 | 1.206 | 1.956 | 7.753 | 0.274 | 1277581220 | 88 | 11
34 | 2021-04-28 | 20055 | 3072.073 | 4.822 | 50.446 | 57.255 | 0.157 | 0.581 | 0.117 | 1.142 | 12.659 | 2.73 | 1.957 | 1.218 | 1.834 | 7.146 | 0.07 | 1277581140 | 88 | 11
35 | 2021-05-12 | 20119 | 2942.9 | 4.678 | 52.956 | 53.938 | 0.159 | 0.553 | 0.112 | 1.286 | 13.269 | 2.73 | 1.914 | 1.202 | 1.631 | 5.921 | 0.135 | 1277580720 | 87 | 11
36 | 2021-05-26 | 20187 | 2981.533 | 4.756 | 57.282 | 55.215 | 0.16 | 0.389 | 0.079 | 1.003 | 12.782 | 2.728 | 1.929 | 1.215 | 1.77 | 7.223 | 0.193 | 1277580840 | 88 | 11
37 | 2021-06-09 | 20237 | 3342.569 | 5.336 | 56.807 | 58.923 | 0.16 | 0.402 | 0.081 | 1.248 | 12.15 | 2.726 | 1.93 | 1.208 | 1.651 | 6.806 | 0.214 | 1277580800 | 86 | 11
38 | 2021-07-01 | 20339 | 2939.572 | 4.503 | 55.639 | 53.502 | 0.153 | 0.091 | 0.018 | 0.968 | 12.838 | 2.722 | 1.977 | 1.211 | 1.647 | 6.813 | 0.114 | 1277580600 | 90 | 10
39 | 2021-07-20 | 20417 | 3571.607 | 5.177 | 67.473 | 65.189 | 0.145 | 0.058 | 0.012 | 0.834 | 10.99 | 2.741 | 1.929 | 1.226 | 1.715 | 6.518 | 0.108 | 1277580990 | 88 | 10
40 | 2021-08-03 | 20482 | 3702.061 | 4.709 | 65.933 | 67.972 | 0.127 | 0.785 | 0.159 | 1.437 | 11.01 | 2.74 | 1.977 | 1.228 | 1.508 | 5.928 | 0.248 | 1277580740 | 86 | 10
41 | 2021-08-17 | 20547 | 3568.836 | 5.437 | 70.582 | 65.151 | 0.152 | 0.981 | 0.198 | 1.506 | 10.865 | 2.739 | 1.968 | 1.252 | 1.681 | 6.8 | 0.306 | 1277580630 | 86 | 10
42 | 2021-08-31 | 20604 | 3367.977 | 5.157 | 63.636 | 62.46 | 0.153 | 0.693 | 0.14 | 1.454 | 9.901 | 2.743 | 1.963 | 1.248 | 1.465 | 5.466 | 0.144 | 1277580450 | 87 | 10
43 | 2021-09-15 | 20664 | 3474.561 | 5.341 | 63.106 | 63.025 | 0.154 | 1.3 | 0.263 | 1.874 | 10.851 | 2.744 | 1.98 | 1.345 | 1.654 | 6.505 | 0.69 | 1277580670 | 88 | 10
44 | 2021-10-04 | 20742 | 3584.46 | 5.006 | 71.336 | 65 | 0.14 | 1.163 | 0.235 | 1.828 | 11.879 | 2.733 | 1.946 | 1.222 | 1.83 | 7.369 | 0.431 | 1277580590 | 87 | 10
45 | 2021-10-13 | 20775 | 3548.34 | 5.184 | 67.183 | 64.695 | 0.146 | 0.91 | 0.184 | 1.624 | 11.628 | 2.737 | 1.961 | 1.241 | 1.814 | 7.41 | 0.333 | 1277580380 | 89 | 10
46 | 2021-10-28 | 20849 | 2871.708 | 4.622 | 51.929 | 53.683 | 0.161 | 1.263 | 0.255 | 1.897 | 11.724 | 2.737 | 1.946 | 1.241 | 1.803 | 7.236 | 0.251 | 1277580570 | 92 | 10
47 | 2021-11-10 | 20917 | 3262.778 | 5.293 | 62.446 | 59.919 | 0.162 | 0.827 | 0.167 | 1.356 | 13.465 | 2.738 | 1.948 | 1.229 | 1.821 | 7.432 | 0.225 | 1277580480 | 88 | 10
48 | 2021-11-22 | 20974 | 3307.29 | 4.662 | 59.655 | 61.105 | 0.141 | 0.754 | 0.152 | 1.341 | 15.083 | 2.736 | 1.961 | 1.213 | 1.908 | 7.61 | 0.198 | 1277579890 | 89 | 10
49 | 2021-12-07 | 21041 | 3320.763 | 4.776 | 64.758 | 61.144 | 0.144 | 0.707 | 0.143 | 1.203 | 16.013 | 2.734 | 1.941 | 1.225 | 1.848 | 7.079 | 0.185 | 1277579900 | 88 | 10
50 | 2021-12-20 | 21106 | 3316.483 | 4.948 | 62.859 | 61.607 | 0.149 | 0.659 | 0.133 | 1.231 | 13.192 | 2.738 | 1.961 | 1.227 | 1.775 | 6.619 | 0.149 | 1277579580 | 88 | 10
51 | 2022-01-11 | 21158 | 3284.701 | 4.775 | 63.442 | 60.803 | 0.145 | 0.688 | 0.139 | 1.254 | 18.158 | 2.738 | 1.957 | 1.222 | 1.86 | 7.372 | 0.128 | 1277578940 | 91 | 10
52 | 2022-01-24 | 21208 | 3233.85 | 5.051 | 55.447 | 56.521 | 0.156 | 0.604 | 0.122 | 1.315 | 11.132 | 2.725 | 1.938 | 1.226 | 1.613 | 6.572 | 0.172 | 1277578890 | 90 | 10
53 | 2022-02-07 | 21264 | 3218.481 | 4.858 | 57.304 | 57.441 | 0.151 | 0.721 | 0.146 | 1.337 | 13.801 | 2.731 | 1.938 | 1.211 | 1.844 | 7.237 | 0.233 | 1277579350 | 91 | 10
54 | 2022-02-24 | 21336 | 3363.98 | 4.892 | 58.497 | 58.866 | 0.145 | 0.553 | 0.112 | 1.231 | 13.807 | 2.728 | 1.947 | 1.219 | 1.858 | 7.299 | 0.156 | 1277579140 | 90 | 10
55 | 2022-03-10 | 21402 | 3342.555 | 5.069 | 64.168 | 57.926 | 0.152 | 0.506 | 0.102 | 1.115 | 12.969 | 2.723 | 1.945 | 1.213 | 1.98 | 7.755 | 0.142 | 1277579200 | 90 | 10
56 | 2022-03-21 | 21452 | 3256.43 | 5.064 | 52.269 | 54.012 | 0.156 | 0.705 | 0.142 | 1.286 | 20.998 | 2.72 | 1.93 | 1.202 | 1.729 | 6.916 | 0.346 | 1277579110 | 92 | 10
57 | 2022-04-05 | 21520 | 3385.056 | 4.648 | 59.001 | 60.7 | 0.137 | 0.781 | 0.158 | 1.347 | 12.701 | 2.727 | 1.96 | 1.215 | 1.865 | 7.532 | 0.2 | 1277579230 | 89 | 10
58 | 2022-04-20 | 21594 | 3401.652 | 4.827 | 60.547 | 61.807 | 0.142 | 0.334 | 0.067 | 0.857 | 14.344 | 2.742 | 1.975 | 1.243 | 1.784 | 7.372 | 0.084 | 1277579210 | 93 | 10
59 | 2022-05-03 | 21643 | 3348.428 | 4.808 | 62.074 | 61.246 | 0.144 | 0.519 | 0.105 | 1.169 | 11.275 | 2.732 | 1.941 | 1.223 | 1.876 | 7.686 | 0.155 | 1277578940 | 91 | 10
60 | 2022-05-17 | 21687 | 3492.896 | 4.578 | 57.696 | 61.475 | 0.131 | 0.179 | 0.036 | 0.858 | 18.186 | 2.727 | 1.968 | 1.213 | 1.85 | 7.676 | 0.145 | 1277578940 | 89 | 10
61 | 2022-06-02 | 21743 | 3688.037 | 4.997 | 68.365 | 64.999 | 0.136 | 0.35 | 0.071 | 0.948 | 12.758 | 2.725 | 1.953 | 1.234 | 1.769 | 7.464 | 0.168 | 1277578760 | 88 | 10
62 | 2022-06-27 | 21838 | 3750.406 | 4.912 | 64.258 | 66.012 | 0.131 | 0.861 | 0.174 | 1.315 | 14.504 | 2.728 | 1.96 | 1.211 | 1.644 | 7.251 | 0.225 | 1277578940 | 88 | 10
63 | 2022-07-15 | 21897 | 3735.744 | 5.115 | 64.453 | 64.178 | 0.137 | 0.779 | 0.158 | 1.412 | 16.451 | 2.726 | 1.961 | 1.227 | 1.616 | 6.813 | 0.222 | 1277578850 | 90 | 10
64 | 2022-07-27 | 21940 | 3793.915 | 5.177 | 59.417 | 64.796 | 0.136 | 0.742 | 0.15 | 1.243 | 21.208 | 2.724 | 1.954 | 1.208 | 1.777 | 7.349 | 0.293 | 1277578890 | 89 | 10
65 | 2022-08-08 | 21977 | 3658.722 | 4.854 | 61.743 | 62.568 | 0.133 | 0.603 | 0.122 | 1.455 | 15.256 | 2.724 | 1.94 | 1.233 | 1.671 | 6.705 | 0.219 | 1277578650 | 89 | 10
66 | 2022-08-23 | 22051 | 3587.1 | 4.736 | 59.995 | 60.987 | 0.132 | 0.819 | 0.166 | 1.4 | 12.163 | 2.723 | 1.954 | 1.208 | 1.705 | 7.293 | 0.21 | 1277579150 | 90 | 10
67 | 2022-09-06 | 22095 | 3350.198 | 5.039 | 57.529 | 55.738 | 0.15 | 0.95 | 0.192 | 1.398 | 18.223 | 2.722 | 1.939 | 1.208 | 1.846 | 7.567 | 0.214 | 1277578680 | 93 | 10
68 | 2022-09-20 | 22152 | 3549.431 | 5.295 | 65.051 | 60.873 | 0.149 | 0.689 | 0.139 | 1.36 | 11.136 | 2.723 | 1.951 | 1.197 | 1.809 | 7.358 | 0.234 | 1277578620 | 89 | 10
69 | 2022-10-06 | 22221 | 3380.678 | 5.149 | 53.967 | 58.81 | 0.152 | 0.82 | 0.166 | 1.42 | 14.684 | 2.727 | 1.953 | 1.219 | 1.83 | 7.479 | 0.247 | 1277578580 | 90 | 10
70 | 2022-10-18 | 22269 | 3358.319 | 5.121 | 59.965 | 57.612 | 0.153 | 0.692 | 0.14 | 1.322 | 13.76 | 2.726 | 1.947 | 1.218 | 1.854 | 7.033 | 0.282 | 1277578640 | 91 | 10
71 | 2022-11-02 | 22327 | 3324.749 | 4.926 | 60.505 | 59.752 | 0.148 | 0.785 | 0.159 | 1.313 | 13.556 | 2.732 | 1.946 | 1.214 | 1.795 | 7.323 | 0.241 | 1277578660 | 92 | 10
72 | 2022-11-17 | 22398 | 3292.829 | 4.466 | 58.641 | 60.09 | 0.136 | 0.439 | 0.089 | 1.253 | 17.851 | 2.735 | 1.942 | 1.222 | 1.446 | 5.695 | 0.211 | 1277578530 | 90 | 10
73 | 2022-12-06 | 22467 | 3540.027 | 5.081 | 67.419 | 64.277 | 0.144 | 0.87 | 0.176 | 1.69 | 14.812 | 2.732 | 1.935 | 1.216 | 1.833 | 7.377 | 0.265 | 1277578760 | 89 | 10
74 | 2022-12-19 | 22519 | 3580.749 | 5.013 | 66.761 | 65.314 | 0.14 | 0.841 | 0.17 | 1.328 | 12.665 | 2.731 | 1.953 | 1.222 | 1.789 | 7.412 | 0.252 | 1277578740 | 88 | 10
75 | 2023-01-04 | 22551 | 3799.202 | 5.034 | 70.12 | 66.605 | 0.132 | 0.909 | 0.184 | 1.335 | 11.708 | 2.726 | 1.936 | 1.216 | 1.75 | 7.09 | 0.338 | 1277578730 | 88 | 10
76 | 2023-01-18 | 22588 | 3319.576 | 4.797 | 54.619 | 59.498 | 0.144 | 0.535 | 0.108 | 1.164 | 16.518 | 2.731 | 1.936 | 1.236 | 1.649 | 6.98 | 0.135 | 1277578450 | 89 | 10
77 | 2023-02-01 | 22646 | 3163.264 | 4.541 | 58.001 | 58.144 | 0.144 | 0.791 | 0.16 | 1.323 | 14.969 | 2.735 | 1.946 | 1.229 | 1.928 | 7.702 | 0.24 | 1277578780 | 92 | 10
78 | 2023-02-14 | 22700 | 3217.809 | 4.524 | 58.092 | 59.06 | 0.141 | 0.688 | 0.139 | 1.253 | 18.581 | 2.731 | 1.944 | 1.223 | 1.885 | 7.585 | 0.196 | 1277578690 | 93 | 10
79 | 2023-03-01 | 22751 | 3136.257 | 4.928 | 53.691 | 55.54 | 0.157 | 0.545 | 0.11 | 1.334 | 11.386 | 2.729 | 1.944 | 1.212 | 1.86 | 7.506 | 0.139 | 1277578710 | 95 | 10
80 | 2023-03-16 | 22814 | 3304.309 | 4.919 | 60.807 | 59.257 | 0.149 | 0.14 | 0.028 | 0.848 | 16.779 | 2.732 | 1.964 | 1.225 | 1.695 | 7.137 | 0.118 | 1277578570 | 89 | 10
81 | 2023-03-28 | 22862 | 3372.826 | 4.684 | 61.464 | 60.288 | 0.139 | 0.64 | 0.129 | 1.153 | 13.418 | 2.733 | 1.952 | 1.24 | 1.606 | 6.869 | 0.171 | 1277578670 | 88 | 10
82 | 2023-04-11 | 22917 | 3603.154 | 4.889 | 60.429 | 63.961 | 0.136 | 0.424 | 0.086 | 0.994 | 12.938 | 2.728 | 1.957 | 1.224 | 34.834 | 97.116 | 0.156 | 1277599880 | 90 | 11
83 | 2023-04-26 | 22975 | 3473.406 | 5.01 | 58.351 | 62.558 | 0.144 | 0.562 | 0.114 | 1.118 | 13.798 | 2.731 | 1.954 | 1.218 | 1.451 | 5.677 | 0.133 | 1277599680 | 90 | 11
84 | 2023-05-16 | 23059 | 3529.004 | 4.519 | 62.809 | 63.829 | 0.128 | 0.471 | 0.095 | 1.082 | 15.009 | 2.734 | 1.979 | 1.232 | 1.584 | 6.596 | 0.184 | 1277599630 | 91 | 10
85 | 2023-06-01 | 23124 | 3636.968 | 4.895 | 73.157 | 64.31 | 0.135 | 0.153 | 0.031 | 0.826 | 13.955 | 2.729 | 1.949 | 1.221 | 1.45 | 6.157 | 0.205 | 1277599750 | 89 | 10
86 | 2023-06-15 | 23175 | 3748.918 | 4.66 | 67.765 | 66.779 | 0.124 | 0.119 | 0.024 | 0.676 | 12.913 | 2.725 | 1.942 | 1.219 | 1.575 | 6.533 | 0.227 | 1277599600 | 93 | 10
87 | 2023-07-06 | 23203 | 3353.627 | 4.759 | 59.929 | 61.28 | 0.142 | 0.569 | 0.115 | 1.04 | 11.538 | 2.726 | 1.933 | 1.209 | 1.501 | 5.554 | 0.159 | 1277599610 | 89 | 11
88 | 2023-07-25 | 23236 | 3460.058 | 4.907 | 62.524 | 63.86 | 0.142 | 0.576 | 0.116 | 1.274 | 14.432 | 2.732 | 1.955 | 1.24 | 1.441 | 5.688 | 0.127 | 1277599580 | 92 | 11
89 | 2023-08-08 | 23253 | 3509.518 | 4.637 | 65.599 | 63.868 | 0.132 | 0.463 | 0.094 | 1.089 | 13.422 | 2.729 | 1.928 | 1.238 | 1.612 | 6.287 | 0.194 | 1277599540 | 91 | 10
90 | 2023-08-22 | 23269 | 3434.01 | 4.986 | 62.726 | 59.428 | 0.145 | 0.514 | 0.104 | 1.018 | 18.191 | 2.723 | 1.922 | 1.211 | 1.432 | 5.15 | 0.174 | 1277599600 | 91 | 10
91 | 2023-09-06 | 23282 | 3479.78 | 5.01 | 57.016 | 62.037 | 0.144 | 0.528 | 0.107 | 1.221 | 12.003 | 2.727 | 1.954 | 1.221 | 1.567 | 6.032 | 0.116 | 1277599490 | 90 | 11
92 | 2023-09-21 | 23292 | 3359.79 | 4.817 | 57.553 | 59.774 | 0.143 | 0.511 | 0.103 | 1.085 | 16.182 | 2.726 | 1.923 | 1.232 | 1.692 | 6.318 | 0.192 | 1277599620 | 90 | 11
93 | 2023-10-05 | 23311 | 3437.702 | 5.186 | 62.871 | 61.352 | 0.151 | 0.572 | 0.116 | 1.182 | 17.821 | 2.726 | 1.962 | 1.215 | 1.575 | 6.204 | 0.155 | 1277599600 | 92 | 11
94 | 2023-10-19 | 23325 | 3490.168 | 5.02 | 59.129 | 61.014 | 0.144 | 0.636 | 0.129 | 1.275 | 10.663 | 2.722 | 1.936 | 1.198 | 1.527 | 5.419 | 0.17 | 1277599560 | 89 | 10
95 | 2023-11-02 | 23344 | 3377.442 | 5.246 | 53.43 | 58.697 | 0.155 | 0.363 | 0.073 | 1.299 | 14.714 | 2.721 | 1.92 | 1.217 | 1.414 | 5.35 | 0.161 | 1277599590 | 90 | 10
96 | 2023-11-20 | 23358 | 3475.199 | 5.057 | 62.028 | 61.251 | 0.146 | 0.461 | 0.093 | 0.938 | 11.416 | 2.722 | 1.941 | 1.211 | 1.459 | 5.835 | 0.225 | 1277599550 | 90 | 11
97 | 2023-12-07 | 23373 | 3440.017 | 4.766 | 64.372 | 60.924 | 0.139 | 0.387 | 0.078 | 0.995 | 14.449 | 2.721 | 1.943 | 1.198 | 1.469 | 5.77 | 0.186 | 1277599490 | 90 | 10
98 | 2024-01-02 | 23394 | 3539.796 | 5.377 | 58.126 | 60.851 | 0.152 | 0.51 | 0.103 | 1.076 | 11.217 | 2.722 | 1.93 | 1.218 | 1.508 | 5.735 | 0.108 | 1277599510 | 90 | 10
98 | 2024-01-02 | 23394 | 3539.796 | 5.377 | 58.126 | 60.851 | 0.152 | 0.51 | 0.103 | 1.076 | 11.217 | 2.722 | 1.93 | 1.218 | 1.508 | 5.735 | 0.108 | 1277599510 | 90 | 10
99 | 2024-01-18 | 23402 | 3332.268 | 4.962 | 54.969 | 57.456 | 0.149 | 0.6 | 0.121 | 1.251 | 13.702 | 2.719 | 1.945 | 1.199 | 1.615 | 6.2 | 0.127 | 1277599490 | 91 | 11
100 | 2024-02-01 | 23414 | 3608.5 | 5.237 | 62.037 | 58.401 | 0.145 | 0.496 | 0.1 | 1.116 | 16.492 | 2.715 | 1.944 | 1.217 | 1.579 | 6.154 | 0.144 | 1277599540 | 91 | 11
101 | 2024-02-15 | 23421 | 3437.508 | 5.674 | 48.991 | 54.789 | 0.165 | 0.506 | 0.102 | 1.158 | 12.183 | 2.712 | 1.936 | 1.233 | 1.462 | 5.856 | 0.16 | 1277599500 | 91 | 11
102 | 2024-02-29 | 23433 | 3826.803 | 4.99 | 72.612 | 66.683 | 0.13 | 0.419 | 0.085 | 0.866 | 12.177 | 2.719 | 1.93 | 1.198 | 1.494 | 5.776 | 0.142 | 1277599540 | 86 | 10
103 | 2024-03-26 | 23443 | 3326.947 | 4.77 | 56.561 | 57.997 | 0.143 | 0.403 | 0.081 | 1.069 | 17.176 | 2.723 | 1.968 | 1.212 | 1.626 | 6.025 | 0.167 | 1277599510 | 90 | 11
104 | 2024-04-09 | 23447 | 3541.419 | 4.701 | 66.146 | 62.609 | 0.133 | 0.314 | 0.063 | 0.925 | 14.997 | 2.727 | 1.956 | 1.217 | 1.443 | 5.855 | 0.158 | 1277599470 | 89 | 11
105 | 2024-04-23 | 23453 | 3462.918 | 5.134 | 61.315 | 59.851 | 0.148 | 0.272 | 0.055 | 0.919 | 20.302 | 2.723 | 1.942 | 1.221 | 1.444 | 5.46 | 0.233 | 1277599430 | 88 | 10
106 | 2024-05-20 | 23464 | 3535.527 | 5.099 | 64.881 | 61.302 | 0.144 | 0.649 | 0.131 | 1.168 | 12.295 | 2.723 | 1.95 | 1.2 | 1.456 | 5.806 | 0.099 | 1277599420 | 89 | 10
107 | 2024-06-06 | 23468 | 3432.565 | 4.876 | 56.373 | 61.563 | 0.142 | 0.774 | 0.157 | 1.424 | 12.796 | 2.724 | 1.951 | 1.212 | 30.287 | 85.259 | 0.166 | 1277599290 | 90 | 11
108 | 2024-06-27 | 23472 | 3493.922 | 4.814 | 63.476 | 62.933 | 0.138 | 0.256 | 0.052 | 0.784 | 13.507 | 2.725 | 1.975 | 1.242 | 1.472 | 5.851 | 0.084 | 1277599310 | 92 | 11
109 | 2024-07-11 | 23480 | 3335.759 | 5.21 | 63.852 | 59.3 | 0.156 | 1.003 | 0.203 | 1.617 | 13.061 | 2.723 | 1.928 | 1.197 | 1.517 | 5.353 | 0.225 | 1277599380 | 89 | 10
110 | 2024-07-25 | 23486 | 3530.408 | 4.805 | 66.855 | 64.268 | 0.136 | 0.776 | 0.157 | 1.279 | 12.841 | 2.728 | 1.952 | 1.224 | 1.529 | 6.297 | 0.167 | 1277599380 | 93 | 11
111 | 2024-08-15 | 23489 | 3463.967 | 4.941 | 60.1 | 62.707 | 0.143 | 0.458 | 0.093 | 1.076 | 23.354 | 2.725 | 1.957 | 1.233 | 1.455 | 5.753 | 0.135 | 1277599380 | 88 | 11
112 | 2024-09-12 | 23495 | 3447.989 | 4.769 | 57.939 | 61.013 | 0.138 | 0.569 | 0.115 | 1.128 | 11.724 | 2.726 | 1.952 | 1.213 | 33.205 | 95.048 | 0.149 | 1277599400 | 91 | 10
113 | 2024-10-01 | 23500 | 3356.63 | 4.781 | 55.644 | 60.011 | 0.142 | 0.643 | 0.13 | 1.283 | 12.919 | 2.725 | 1.929 | 1.226 | 32.111 | 90.435 | 0.177 | 1277599340 | 89 | 11
114 | 2024-10-17 | 23504 | 3533.474 | 5.251 | 60.952 | 62.837 | 0.149 | 0.402 | 0.081 | 1.078 | 12.297 | 2.722 | 1.928 | 1.236 | 1.487 | 5.736 | 0.141 | 1277599390 | 90 | 11
115 | 2024-11-07 | 23508 | 3322.058 | 4.877 | 62.11 | 60.85 | 0.147 | 0.871 | 0.176 | 1.386 | 11.416 | 2.732 | 1.958 | 1.233 | 1.499 | 5.894 | 0.157 | 1277599280 | 90 | 11
116 | 2024-12-12 | 23512 | 2941.479 | 4.24 | 51.984 | 54.22 | 0.144 | 0.544 | 0.11 | 1.059 | 15.635 | 2.733 | 1.947 | 1.214 | 1.497 | 5.777 | 0.289 | 1277599310 | 94 | 11
117 | 2025-01-16 | 23519 | 3156.339 | 4.856 | 59.914 | 57.794 | 0.154 | 0.779 | 0.157 | 1.357 | 15.863 | 2.732 | 1.947 | 1.218 | 1.483 | 5.704 | 0.129 | 1277599310 | 91 | 11